核技术利用建设项目

北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）新建1台DSA核技术利用项目

环境影响报告表

云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）
2025年03月

生态环境部监制
目  录

1表1  项目概况


24表2  放射源


24表3  非密封放射性物质


24表4  射线装置


25表5  废弃物（重点是放射性废弃物）


26表6  评价依据


29表7  保护目标及评价标准


33表8  环境质量和辐射现状


39表9  项目工程分析与源项


49表10  辐射安全与防护


64表11  环境影响分析


75表12  辐射安全管理


96表13  结论与建议


104表14  审批





附件

附件1：委托书；

附件2：项目主要技术参数及机房屏蔽参数说明；

附件3：昆明市生态环境局关于《昆明市经开人民医院新医院（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）新建DSA、ERCP及中型C臂核技术利用项目环境影响报告表的批复》（昆生环复〔2024〕17号），2024.03.27；

附件4：昆明市生态环境局经开分局关于《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书的批复》（昆经开生环复〔2023〕15号），2023.03.27；

附件5：昆明市经开人民医院新医院建设项目移交框架协议，2023年11月2日；
附件6：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经济发展部昆明经济技术开发区经济发展部《关于变更昆明市经开人民医院新医院建设项目(国家肿瘤区域医疗中心一期项目)业主单位及有关事项的批复》（昆经开经发〔2024〕4号），2024年3月19日；

附件7：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经济发展部昆明经济技术开发区经济发展部《关于变更昆明市经开人民医院新医院建设项目(国家肿瘤区域医疗中心一期项目)名称的批复》（昆经开经发〔2024〕5号），2024年4月28日；

附件8：事业单位法人证书；

附件9：辐射安全许可证；

附件10：医疗机构执业许可证；

附件11：放射诊疗许可证；

附件12：土地不动产权证；

附件13：云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院关于调整辐射安全与环境保护管理委员会的通知（云肿院发〔2023〕227号），2023年8月28日；
附件14：云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院关于调整医院应急管理体系的通知（云肿院发〔2022〕128号），2022年6月14日；
附件15：医院辐射安全管理相关制度；
附件16：核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告（2024年度），2025年1月15日；
附件17：本项目辐射环境现状监测报告；

附件18：环评项目工作进度表及环评文件二级审核单；

附件19：技术服务合同书。

附图

附图1：项目地理位置示意图；

附图2：项目与周边外环境关系及评价范围示意图；

附图3：项目区域水系图；

附图4：医院主体工程总平面布置示意图；

附图5：本项目所在医技一部四层平面布置图；

附图5-1：医技一部三层平面布置图；
附图6：本项目DSA机房平面布置图；

附图7：本项目DSA工作场所分区管理及医生、患者、污物通道示意图；

附图8：本项目DSA机房防护装修空调进风、排风示意图；

附图9：本项目DSA机房安全措施示意图；

附图10-1：本项目 DSA 机房施工单位防护方案平面示意图；

附图10-2：本项目 DSA 机房施工单位防护方案剖面示意图；

附图11：本次环境现状监测布点示意图；

附图12：项目与昆明信息产业基地控制性详细规划位置关系图。

表1  项目概况
	建设项目

名称
	北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）新建1台DSA核技术利用项目

	建设单位
	云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）

	法人代表
	***
	联系人
	****
	联系电话
	***********

	注册地址
	云南省昆明市西山区昆州路519号

	项目建设地点
	昆明经济技术开发区信息产业基地辰逸路与秋景路交叉口

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设项目总投资（万元）
	800.00
	项目环保投资（万元）
	53.5
	投资比例（环保投资/总投资）
	6.69%

	项目性质
	(新建 (改建 (扩建 (其它
	占地面积（m2）
	139.12m2

（不新增占地）

	应用类型
	放射源
	(销售
	(Ⅰ  (Ⅱ  (Ⅲ  (Ⅳ  (Ⅴ

	
	
	(使用
	(Ⅰ（医疗使用）  (Ⅱ  (Ⅲ  (Ⅳ  (Ⅴ

	
	非密封放射性物质
	(生产
	(制备PET用放射性药物

	
	
	(销售
	/

	
	
	(使用
	(乙  (丙

	
	射线

装置
	(生产
	(Ⅱ  (Ⅲ

	
	
	(销售
	(Ⅱ  (Ⅲ

	
	
	(使用
	(Ⅱ  (Ⅲ

	
	其它
	/

	1建设单位简介、评价目的及任务由来

本项目原属于“昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）”配套新增DSA建设项目，项目原建设单位为昆明市经开人民医院，医院主体工程首次于2017年办理了相关环保手续，并于2017年11月22日取得昆明市环境保护局下发的关于对“昆明市经开人民医院新医院建设项目环境影响报告书”的批复（昆环保复〔2017〕350号），新医院项目取得环评批复后于2018年开工建设。根据省市区统筹安排，医院功能定位由“小综合大康养”转变为“肿瘤专科”方向，建设性质发生重大变动，因此于2023年重新报批项目环境影响文件，并于2023年3月27日取得昆明市生态环境局经开分局关于《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书的批复》（昆经开生环复〔2023〕15号）。该医院规划总用地面积为54624.87m2，拟建设门诊楼、医技一部、住院一部、医技二部、住院二部、放疗科住院楼、办公室以及配套设施，拟设置床位600床。拟设置诊疗科室包括：内科、外科、麻醉科、妇科、放射治疗科、介入治疗、影像诊断科（包括X线、CT、MRI等）、超声科、检验科、病理科、内镜科、重症医学科、输血科、核医学科、药剂科、营养科、急诊科（或承担急诊功能的专科）、早癌筛查中心、消毒供应中心，并配套设立行政职能科室（、医教科、护理部、控感办、党办、投诉办、人力资源科、总务科、防保办）。根据现场调查，医院门诊楼、医技一部、住院一部、住院二部、医技二部、放疗科住院楼、液氧站等主体工程目前正处于建设中，未投入运行。本次评价新建1台DSA核技术利用项目位于已批复医技一部四层，项目所在医技一部已办理环评手续，目前正处于建设中，未投入使用。
为贯彻落实云南省人民政府统筹要求以及中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经济发展部、昆明经济技术开发区经济发展部出具的《关于变更昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）业主单位及有关事项的批复》(昆经开经发〔2024〕4号)，该医院拟由昆明市经开人民医院移交给云南省肿瘤医院。2023年11月2日，昆明经济技术开发区管理委员会 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会与云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）签订了“昆明市经开人民医院新医院建设项目移交框架协议”，根据移交框架协议：将昆明市经开人民医院新医院项目与昆明市经开人民医院分离，将医院项目按现状整体移交给云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院），云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）按照责、权、利相统一的原则，全面接管、主导昆明市经开人民医院新医院项目建设。项目移交后，由云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）作为建设主体单位，负责完成项目立项、报批、建设等各项工作。

2024年3月19日，中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经济发展部 昆明经济技术开发区经济发展部出具《关于变更昆明市经开人民医院新医院建设项目(国家肿瘤区域医疗中心一期项目)业主单位及有关事项的批复》（昆经开经发〔2024〕4号）（详见附件6），同意将原批复业主单位（建设单位）由“昆明市经开人民医院”变更为“云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）”。2024年4月28日，中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经济发展部 昆明经济技术开发区经济发展部出具《关于变更昆明市经开人民医院新医院建设项目(国家肿瘤区域医疗中心一期项目)名称的批复》（昆经开经发〔2024〕5号）（详见附件7），同意将原批复项目名称由“昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）”变更为“北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）”。根据与建设单位协商一致，确定本项目名称为“北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）新建1台DSA核技术利用项目”。
1.1建设单位基本情况
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）位于云南省昆明市西山区昆州路519号，始建于1984年，1992年正式开诊，是云南省集医疗、教学、 科研、预防于一体的三级甲等肿瘤专科医院，于2021年获批国家肿瘤区域医疗中心建设项目，承担着区域内肿瘤防治研究、人才培养及肿瘤学术交流任务，是云南省癌症中心、云南省肿瘤诊疗质量控制中心、云南省肿瘤临床医学中心、云南省恶性肿瘤临床医学研究中心、云南省肿瘤分子基因中心、云南省临床药学中心、云南省核医学专业医疗质量控制中心、分子肿瘤学国家重点实验室云南省肿瘤医院转化医学中心、云南省肿瘤精准诊疗工程研究中心、云南省肺结节-肺癌一体化诊治中心及云南区域性高发肺癌研究协同创新中心，是国家卫生健康委肺癌、食管癌、大肠癌等肿瘤早诊早治基地，云南省肿瘤继续教育基地，云南省肺癌国际合作示范基地，国家药物临床试验（肿瘤学）机构，具备干细胞临床研究备案机构资质。

医院设有30个临床科室，12个医技科室，开放床位1829张，有正高级职称101人，副高级职称251人，中职722人，初职及以下1359人；博士103人，硕士573人。医院已建立起以国家临床重点专科（肿瘤科、胸外科、胃肠外科）为依托，胸外科（胸部肿瘤）、耳鼻喉头颈外科（头颈肿瘤）、口腔颌面外科、乳腺外科、妇科（妇科肿瘤）、肿瘤化疗专科、肿瘤放射治疗科、结直肠肿瘤专科、神经肿瘤外科、骨科、中西医结合科、病理科、医学影像科、消化内科、麻醉科等15个省级肿瘤临床重点专科群，诊断技术先进、治疗手段完善的肿瘤预防、肿瘤筛查、肿瘤疾病诊疗专科体系。

云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）已取得云南省生态环境厅核发的《辐射安全许可证》（云环辐证〔00067〕）（详见附件9），有效期至2028年10月29日，使用种类和范围为：使用Ⅲ类、Ⅴ类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所。

1.2评价目的及任务由来
1.2.1评价目的
1)对项目周边的辐射环境本底进行现场调查和监测，以掌握该场址的辐射水平和辐射环境质量本底，为核算个人剂量提供基础数据。

2)通过环境影响评价，预测建设项目对其周围环境影响的程度和范围，提出环境污染控制对策，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据。

3)在对该项目进行全面分析和评价的基础上，对不利影响和存在的问题提出相应的污染防护措施，把辐射防护最优化达到“可合理达到尽量低水平”。

4)给出明确的环评结论，为管理部门的辐射环境管理提供科学依据。

1.2.2任务由来

本项目属于北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）配套新增DSA建设项目，“北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）”与“昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）”为同一项目。根据医院规划设计，医院建设初期设计拟在医技一部三层南侧设置中型C臂和ERCP机房及配套功能用房，四层中部设置DSA介入手术室及其配套的功能用房，于2024年编制了《昆明市经开人民医院新医院（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）新建DSA、ERCP及中型C臂核技术利用项目环境影响报告表》，并于2024年3月27日已取得昆明市生态环境局关于《昆明市经开人民医院新医院（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）新建DSA、ERCP及中型C臂核技术利用项目环境影响报告表的批复》（昆生环复〔2024〕17号）（详见附件3），根据现场调查，目前医院正在建设中，未投入运行。在医院建设过程中，由于医技一部四层平面布局发生变化，导致DSA介入手术室及其配套的功能用房建设位置由原设计医技一部四层中部变更至医技一部四层西南侧，中型C臂和ERCP机房及配套功能用房则不变。因此根据相关要求，DSA介入手术室及其配套的功能用房根据变更位置重新办理环保手续。

根据《关于发布＜射线装置分类＞的公告》（2017年第66号），DSA属于Ⅱ类射线装置。为加强射线装置的辐射环境管理，防止辐射污染和意外事故的发生，确保相关医疗设备的使用不对周围环境和工作人员及公众产生不良影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置防护条例》（国务院令第449号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）以及《放射性同位素和射线装置安全许可管理办法》（2017年修正版）的有关规定和要求，该项目需进行环境影响评价，编制环境影响评价文件。

根据中华人民共和国环境保护部第16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于“五十五、核与辐射”中“172、核技术利用建设项目（不含在已许可场所增加不超出已许可活动种类和不高于已许可范围等级的核素或射线装置）—使用Ⅱ类射线装置”，应编制环境影响报告表。建设单位委托昆明鲁蓝环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价工作，委托书见附件1。我公司接受委托后，通过现场勘察、收集资料等工作，结合本项目的特点，按照国家有关技术规范要求，编制完成《北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）新建1台DSA核技术利用项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

1.3建设项目概况

1.3.1项目名称、地点、建设单位及性质

项目名称：北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）新建1台DSA核技术利用项目
建设单位：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）

建设地点：昆明经济技术开发区信息产业基地辰逸路与秋景路交叉口

建设性质：新建
1.3.2项目建设内容及规模

医院建设初期设计拟在医技一部四层中部设置DSA介入手术室及其配套的功能用房（详见图1-1），在医院建设过程中，由于医技一部四层平面布局发生变化，导致DSA介入手术室及其配套的功能用房建设位置由原设计医技一部四层中部变更至医技一部四层西南侧（详见图1-2）。
[image: image33.png]



图1-1  原设计医技一部四层DSA机房设置位置示意图

[image: image1.png]T

@

#H
T3

o)

RRELh
Ton

@

(&

oz o

R

ozi Pz
13800
S

AN

i

DSA HLB5

1Y
mtcionum
B e

0P3
£y

0P2 lin @
R2)
2]

[
I




[image: image2.jpg]5 &
¥ W s b
8300 80 8000 8000

8000 2200 ,1650,1650, 2200 4000 , 4000 2100 , 5900
& ——— et | |

6900

3300

w3300

300

. 2200

A | WA 0P7 114 0P8 I1%% 0P9 I1%
aan® 46.96m*

48.98m"

]
§

o ERRNEHESFAELER

BT | e # T

k
L

-j 1:175

"B

L[ U0 o
N - EER EHER
0P3 11 0P5 114t

+
FARHEE (900x1700x400)

=

koA AR (900x1700x400)

45350

=
i

FU AR (900xT7004400)
BAARHH (900x1700x400)

50

[

n s o A -t 0P6
= & hf“ .
<] < L

0

K ARHTH (1180x1150x250)
HAAEARE (900x300x150)

= | RAAREEES (900x250x100)
M| (3x220v+1x380v)

@ | — | s G005

=l

8300

= M2 | 2200
N o | IARARAAN (900x1060x120)
—
o SHy | RARBBARN (900x600x120)
R
I
(=)
(=3
L)
~

[ek
w2 JEEREEAR o]

. |
e

Rl | FRETHAZ Q00k00A®)

EEURAEEE RE30 LKUBRANERSE
R41180x700x200mm EEREE EEXRH.

FATth FHAREA (900¢1800x400)

=
- FAAKEE (900x1700x400)

BB
ERRAE
O | EAREE 0L

835
35

LEB-xx | SASERERRANTH

& %
A EDSABLB L E / "
®
end RREBRRARER  [n09)

3l S
3 3700 | 4000 | 2300 | 2700 | 2700 & 4000 | 4000 5700 300 | 4700 6000 e

8! 8000 8000 6000 000 300 a7 | 22 | £
52600 BEE | MR 00 BE% | eM | T U

|

5 | 0 |

BEt | pe o0 wEE | e CCCURES EX-EWETEGEE - | 1w
® ® (5] ® (53 ® be) izm&in;mmm]+ oo





图1-2  变更后医技一部四层DSA机房设置位置示意图

本次DSA介入手术室及其配套的功能用房拟设置在医院医技一部四层西南侧，总占地面积139.12m2，设计于DSA机房内设置1台DSA设备，DSA设备最大管电压125kV、最大管电流1000mA，同时配套设置控制室、铅衣室、设备间、无菌库房等功能用房。根据建设单位提供资料，DSA设备型号及参数尚未确定，本次DSA机器设备参数以最大管电压125kV、最大管电流1000mA规格进行评价，医院承诺新增DSA设备不超过拟设最大管电压、管电流，DSA属于II类射线装置。本项目DSA射线装置年最大出束时间850h（减影100h+透视750h）；DSA设备主要由X射线球管、高压发生器、探测器、C型臂、导管床、操作台、影像增强器和电视摄像系统及图像处理系统等组成。拟建DSA机房北侧、南侧及东侧均为洁净走廊，机房西侧为医技一部楼体（悬空），楼下三层为主任办、护士长办及休息区，楼上无楼层。
根据现场调查，目前DSA手术室所在大楼（医技一部）的主体工程正在建设中，尚未投入使用，预计于2025年08月竣工；本项目目前尚未开工建设。

[image: image3.jpg]



图1-3  拟建DSA机房现状图
1.3.2.1场所屏蔽方案

本次DSA介入手术室及其配套的功能用房拟设置在医院医技一部四层西南侧，在拟建DSA机房内新增1台DSA，属于II类射线装置，根据建设单位提供资料，DSA设备型号及参数尚未确定，本次DSA机器设备参数以最大管电压125kV、最大管电流1000mA规格进行评价，DSA属于II类射线装置。

根据建设单位提供的设计资料，本项目DSA辐射工作场所屏蔽措施情况见表1-1。

表1-1  本项目DSA机房屏蔽设计情况览表

工作

场所

四周墙体

楼顶

地面

防护门

观察窗
机房面积

医技一部4楼DSA手术室
四面墙体为均为电解钢板隔墙及4mm厚的铅板，铅当量约4mmPb
120mm钢筋砼楼板+3.0mm铅板，铅当量约4mmPb
120mm钢筋砼楼板+3.0mmPb硫酸钡涂料，铅当量约4mmPb
三道防护门均为内衬4mm铅板的防护门，铅当量约4mmPb
机房观察窗尺寸1580×1280mm，内嵌4mm防护高铅光学玻璃，铅当量约4mmPb
DSA手术室机房内有效面积为58.82m2（长×宽：8.43m×6.977m）
1.3.2.2项目组成及主要环境问题

本项目DSA射线装置工作场所组成及主要环境问题见下表。
表1-2  本项目组成及主要的环境问题一览表

名称

建设内容及规模

可能产生的环境问题

施工期

营运期

主体工程

本项目拟在医院医技一部四层西南侧新建1间DSA手术室及其功能用房，DSA设备属于II类射线装置。

（1）DSA设备：新增1台DSA设备，额定管电压为125kV，额定管电流为1000mA，DSA设备属于II类射线装置，本项目1台DSA年最大出束时间850h(透视750h+减影100h)。DSA设备主要由X射线球管、高压发生器、探测器、C型臂、导管床、操作台、影像增强器和电视摄像系统及图像处理系统等组成。

（2）DSA手术室：DSA手术室机房内有效面积为58.82m2（长、宽、高分别为：8.43m、6.977m、高4.5m）。
施工过程废水、扬尘、噪声及固废；安装调试过程中的X射线、臭氧、氮氧化物。

X射线、臭氧、氮氧化物、医疗废水、医疗固废、噪声。

辅助工程

①控制室：控制室1间，建筑面积为18.44m2。
②铅衣室：铅衣室1间，建筑面积为5.75m2。
③设备间：设备间室1间，建筑面积为10.03m2。

④无菌库房：无菌库房1间，建筑面积为16.83m2。
生活污水、办公垃圾

公用工程

配电、供电、供水和通讯系统等依托医院主体设施。

/

环保工程

①机房内设置医疗废物收集桶。

②生活污水、生活垃圾、医疗废水、医疗废物依托医院主体收集、处理设施进行处置。

③通排风系统：DSA手术室进风量1500m3/h，排风量1500m3/h。

④机房电离辐射防护措施：

A、DSA手术室：四面墙体为均为电解钢板隔墙及4mm厚的铅板，铅当量约4mm；屋顶为120mm钢筋砼楼板+3.0mm铅板，铅当量约4mm；地面为120mm钢筋砼楼板+3.0mmPb硫酸钡涂料，铅当量约4mm。三道防护门均为内衬4mm铅板的防护门，铅当量约4mm（医生通道防护门尺寸：1.1m宽×2.2m高；患者通道防护门尺寸：1.7m宽×2.2m高；污物通道防护门尺寸：1.0m宽×2.15m高）；机房观察窗尺寸为1580×1280mm，内嵌4mm防护高铅光学玻璃，铅当量约4mm。

B、电缆沟：项目控制电缆从设备基座下方设置电缆沟（宽300mm，深80mm），DSA机房电缆沟穿过屏蔽墙进入控制室和设备间。电缆采用“U”型电缆沟穿墙，电缆沟内电缆全部包裹一层4mm厚铅皮，上方再加2mm不锈钢盖板，能够有效防止射线泄漏，穿墙部分不会影响墙体整体的防护性能。
C、通排风管道：项目DSA手术室内采用上进下排的通风系统，排风采用独立的排风管道接入医技一部顶楼排出DSA手术室。DSA手术室进风量1500m3/h，排风量1500m3/h。排风管道：DSA手术室排风口离地约300mm，均从机房南侧穿墙出机房，距DSA机房地板约3m，室吊顶和墙体均预留200*200mm风孔，穿防护墙处采用垂直斜向45°穿墙，风管用4mm厚铅皮包裹，包裹长度为穿墙前后各50cm，风管与墙体交接处用4mm厚铅皮搭接，搭接长度为30cm；送风管道从机房顶棚经机房东北侧接入DSA机房内，穿防护墙处采用垂直斜向45°穿墙距DSA机房地板约3m，风管用4mm厚铅皮包裹，包裹长度为穿墙前后各50cm，风管与墙体交接处用4mm厚铅皮搭接，搭接长度为30cm。在机房内防护墙侧风孔安装铅防护百叶，铅防护百叶防护当量≥4.0mmpb。经过铅防护百叶和铅皮等防护措施处理后，能够有效防止射线直接从风管照射出机房。因此风管穿墙部分不会影响墙体整体的防护性能和手术室外的辐射水平。

/

依托工程

①本项目办公生活依托医院主体工程建设的办公生活区；

②本项目生活污水及医疗废水依托医院主体工程建设的污水处理站（设计规模600m3/d，采用“化粪池预处理+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二级沉淀+消毒”工艺）进行处理，经处理达标后经秋景路市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂。

③本项目医疗废物采用专门的收集容器收集后，转移至医院主体工程建设的的医疗废物暂存间（设计建筑面积50m2），定期交由有资质单位进行清运处置。

④本项目工作人员产生的生活垃圾经医院垃圾桶及生活垃圾收集房（设计建筑面积50m2）集中收集后，由环卫部门统一清运处置。
/
/
1.3.3设备配置及主要技术参数

本项目主要的设备配置及主要技术参数见下表。

表1-3  主要设备配置及主要技术参数

设备

名称
规格

（型号）
数量

（台）
生产

厂家
主要技术参数
曝光

方向
用途
拟安装使用场所位置

额定管电压（kV）
额定管电流（mA）
DSA
待定
1
待定
125
1000
由下往上
诊断、治疗
医技一部

4楼

注：项目DSA设备型号尚未确定，根据建设单位提供的资料，DSA机房内设备参数本次环评以最大管电压、最大管电流进行评价。

1.3.4本项目DSA使用情况

本项目投入运行后由微创介入医学科负责管理，由微创介入医学科联合其他科室开展介入手术。根据建设单位提供资料，本项目预计年开展介入手术共约3000台，所有辐射工作人员实行轮班排班制度，6位手术医生共分三组进行轮班，各辐射工作人员年最大参与微创介入手术台数为不超1000台。本项目DSA使用情况见表1-4，运行工况见表1-5。

表1-4  本项目DSA使用情况一览表
科室

平均每台手术时间（min）

平均每台手术最长累计曝光时间（min）
年手术台数（台）

年最大出束时间（h）

减影

透视

减影

透视

微创介入医学科

120min

2min

15min

3000

100h

750h

表1-5  本项目实际运行工况一览表

设备名称
实际运行时最大管电压（kV）

实际运行时最大管电流（mA）

DSA

减影

60~95
200~600

透视

60~75

4~12

1.4工作人员及工作制度

1.4.1劳动定员

本项目辐射工作人员配置情况详见下表。
表1-6  本项目工作人员一览表
设备名称
科室

人数

备注

DSA

微创介入医学科
手术医生6人、护士4人、操作人员（技师）4人，合计14人
均为新增辐射工作人员

本项目辐射工作人员实行轮班排班制度，每台手术由2名手术医生、1名技师和1名护士组成，其中手术医生负责本科室的介入手术，分为第一手术位和第二手术位；技师负责在控制室操作射线装置，不进入机房；护士负责手术前准备、手术后清理工作。
根据《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（生态环境部部公告2019年第57号）和《关于进一步优化辐射安全考核的公告》（生态环境部公告2021年第9号），本项目招聘辐射工作人员应在生态环境部辐射与防护培训平台参加培训并考核合格后方可上岗，并按时接受再培训。

1.4.2工作制度

本项目DSA机房拟设置工作人员14人，诊疗工作实行8小时一班工作制度，年工作日约为250天，本项目所有辐射工作人员实行轮班排班制度。

1.4.3建设进度

根据现场调查，目前医院主体正处于建设期。根据建设单位提供资料，本项目预计于2025年08月竣工。
1.5项目依托工程

本项目为北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）配套DSA手术室，北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）与“昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）”为同一项目，机房的基建工程已包含在《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书》中，并于2023年3月27日取得昆明市生态环境局经开分局关于《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书的批复》（昆经开生环复〔2023〕15号）。目前，医院主体工程正在建设中，未投入使用。

本项目工程依托北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）（即昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目））进行建设，医院主体工程设计阶段已考虑本项目DSA机房病人、医护人员及诊疗场所产生的废水和固废。本项目供排水、供电等共用工程，以及污水处理设施、固体废物收集暂存设施等环保设施依托医院主体工程。

（1）废水：本项目DSA 采用数字成像，无废显、定影液产生，介入手术及清洗器械将产生医疗废水，故项目运营期间废水主要为医护人员日常办公产生的生活污水和DSA介入手术过程产生的医疗废水，污水产生量较少。根据《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书》，医院废水进入院区拟建污水处理站经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466 -2005)表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准后经秋景路市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂。医院主体工程污水处理站污水处理系统采用“化粪池预处理+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二级沉淀+消毒”工艺，处理规模为600m3/d。

（2）固废：根据《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书》，医院拟在医院各楼层及公共区域设置生活垃圾收集桶、1个生活垃圾收集房（建筑面积50m2），在医院各楼层及公共区域设置医疗废物垃圾桶、1间医疗废物暂存间（建筑面积50m2）、1间危险废物暂存间（建筑面积10m2）。本项目运营期医务人员日常办公产生的生活垃圾依托医院生活垃圾收集系统收集，收集后由环卫部门定期清运处置；产生的少量医疗废物（棉纱、手套等废医用辅料）依托医院医疗废物收集系统收集暂存后，产生的医疗废物按照《医疗废物管理条例》妥善收集并交有资质的单位进行清运处置。
1.6项目正当性分析
1.6.1产业政策符合性

本项目为北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）配套DSA手术室，根据国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第十三项“医药”中第4款“新型基因、蛋白和细胞诊断设备新型医用诊断设备和试剂，高性能医学影像设备，高端放射治疗设备，急危重症生命支持设备，人工智能辅助医疗设备，移动与远程诊疗设备，高端康复辅助器具，高端植入介入产品，手术机器人等高端外科设备及耗材，生物医用材料、增材制造技术开发与应用”中的“高性能医学影像设备”，属于国家产业政策鼓励发展的产业类别，项目的建设符合国家产业发展政策。

1.6.2项目规划符合性

本项目位于昆明经济技术开发区信息产业基地辰逸路与秋景路交叉口（北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）医技一部四层），属于北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）配套DSA手术室。根据《昆明经济技术开发区控制性详细规划》（详见附图12），项目用地块用地性质为医疗卫生用地，属于昆明经济技术开发区已规划的医疗卫生用地；医院已取得土地不动产权证书，根据不动产权证书（详见附件12），项目用地性质为医卫慈善用地。综上，项目的建设符合昆明经济技术开发区总体规划。

1.6.3项目选址合理性与平面布置合理性分析

1、项目选址合理性分析

（1）医院与外环境关系
北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）位于云南省昆明市昆明经济技术开发区信息产业基地辰逸路与秋景路交叉口，医院地理位置图见附图1；医院南侧为秋景路、西侧为辰逸路、东侧为二期预留用地及仟万佳物流用地，北侧为空地。

医院主要由门诊楼、医技一部、医技二部、住院一部、住院二部、放疗楼、办公楼、污水处理站、生活垃圾房等组成。本项目位于医院医技一部四层。

（2）选址合理性分析

本项目位于医院医技一部四层西南侧，主要设置DSA机房及配套用房，医技一部北侧、西侧为医院绿化带及辰逸路，东北侧为医技二部及住院二部；南侧为门诊楼，东侧为住院一部等。医院周边关系图详见附图2。
本项目位于医技一部四层。四层即为顶楼，楼下为主任办、护士长办及休息区，四邻及楼上、楼下均不涉及产科、儿科等敏感科室，DSA介入治疗室50m评价范围内主要为医院内部用房及辰逸路，50m评价范围无自然保护区、风景名胜区、学校、名胜古迹等环境敏感点。本项目 DSA手术室进行辐射屏蔽防护设计，通过采取有效屏蔽措施后对周围环境影响较小，项目选址合理可行。项目周边关系图见图1-4。

[image: image4.png]B

[ esxtcremes
Ak osa Y EE
Rt
som 4R





图1-4  项目周边关系示意图
（2）项目平面布置合理性分析

根据满足“诊治工作要求、有利于辐射防护和环境保护以及各组成部分功能分区明确，既能有机联系，又不相互干扰”的原则，对本项目DSA工作场所平面布置合理性分析如下：
本项目DSA机房位于医技一部四层，四层即为顶层，四层主要包括：无菌间、无菌库房、一次性物品库、洁具间、标本间、污分类存间、气瓶间、病人缓冲、手术区（OP2~OP10）、换车间、医生谈话及家属谈话区、二次更衣缓冲区、麻醉苏醒间、无菌库房、病人缓冲间、洁净走廊及污物走廊、DSA介入手术室及辅助用房等。DSA机房北侧及东北侧为洁净走廊、洁净走廊紧邻手术室，DSA机房东侧、东南侧及南侧均为洁净走廊，西南侧及西侧则为医技一部楼体，西北侧为污物走廊及OP2正压手术室辅助用房；DSA机房楼下三层为主任办、护士长办及休息区。DSA介入治疗室四邻区域及楼上楼下不涉及新生儿及婴幼儿诊疗、住院区域和产科等患者长期停留区域，项目所在位置相对独立，且人流量较小，降低了公众受到照射的可能性，且周围无明显环境制约因素。医技一部四层平面布置图见附图5、三层平面布置图见附图5-1。

项目DSA机房设置了相对独立的人流、物流通道，设置了独立的污物通道。医护人员从门诊楼四层连廊出来后从东侧医护入口经换鞋间换鞋后进入更衣室，换上洁净的衣物后从洁净通道进入机房和控制室内；患者在科室病房内换衣完成后经电梯进入4层，在患者入库换车间等待换车后经洁净走廊（机房东侧）推入DSA机房内；机房内产生的医疗废物经西北侧污物通道运送至污物出口后，经污物电梯运送出医技一部楼。故本项目人员与污物通道未出现交叉，本项目三通道设置合理。项目DSA机房人流、物流通道设置见附图7。

综上，本项目射线装置机房避开了人群较为集中的门诊区域，人流量较小，所处位置相对独立，降低了公众受到照射的可能性；同时射线装置机房设有独立的医生通道和患者通道，患者通道的宽度满足病人手推车辆的通行，便于行动不便的患者进行治疗，医生通道和病人通道都是独立设置的，有利于病人流通，且避免了不同人员交叉影响；同时，机房采取了有效的屏蔽措施，产生的X射线经屏蔽后对周围环境辐射影响是可接受的，平面布置合理。
1.6.4与“三线一单”符合性分析

本项目位于昆明经济技术开发区信息产业基地辰逸路与秋景路交叉口，属于北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）配套设施，北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）与“昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）”为同一项目，项目“三线一单”符合性引用主体环评中的评价结论。根据已批复的《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书》，项目用地为医卫慈善用地，不涉及生态保护红线范围内，不属于自然保护区、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域的范围，医院的建设符合昆明市“三线一单”环境管理要求，即本项目的建设符合昆明市“三线一单”环境管理要求。

1.6.5项目实践正当性分析
本项目在使用时患者、医护人员及周围的公众可能会受到一定的照射剂量，但本项目的建设能满足患者多层次、多方位、高质量、文明和及时就诊需求，提高对疾病的诊治能力。核技术应用项目的开展，可达到一般非放射性诊治方法所不能及的诊断及治疗效果，是非医疗照射不可代替的，对保障人民群众身体健康和拯救生命起到十分重要的作用，能够带来重大社会效益。本项目经采取防护措施设施后，职业人员、公众人员受照射的预测结果均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)及《云南省环保局关于<在辐射安全许可工作中确定电离项目辐射安全管理限值请示>的复函》（云环函〔2006〕727号）相关标准要求。本项目开展所带来的利益大于所付出的代价，符合辐射防护“实践的正当性”原则。

1.7与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1.7.1 医院辐射安全许可证的许可种类和范围

云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）已取得云南省生态环境厅核发的《辐射安全许可证》（云环辐证〔00067〕），有效期至2028年10月29日，使用种类和范围为：使用Ⅲ类、Ⅴ类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所。
1.7.2 原有核技术利用项目环保手续履行情况 

目前，云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）现有辐射工作场所均位于云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）院区内。医院原有核技术利用项目许可情况见表1-7、表1-8和表1-9。

表1-7  老医院现有放射源清单
序 号

核 素

名 称

出厂活度

（贝可）

类别

状态

工作场所

许可情况

环评

验收

1

Ge-68

4.6E+7

Ⅴ类

使用

医院PET/CT中心

登记表已备案

2

Ge-68

4.6E+7

Ⅴ类

使用

医院PET/CT中

登记表已备案

3

Ge-68

9.25E+7

Ⅴ类

使用

医院PET/CT中

登记表已备案

4

Ge-68

7.0E+5

Ⅴ类

使用

医院PET/CT中

登记表已备案

5

Ge-68

7.0E+5

Ⅴ类

使用

医院PET/CT中

登记表已备案

6

Ge-68

7.0E+5

Ⅴ类

使用

医院PET/CT中

登记表已备案

7

Ge-68

3.5E+6

Ⅴ类

使用

医院PET/CT中

登记表已备案

8

Ge-68

5.5E+7

Ⅴ类

使用

医院PET/CT中

登记表已备案

9

Ir-192

3.7E+11

Ⅲ类

使用

医院放射治疗

中心

云环辐评审[2011]13号

云环辐验[2012]6号

10

Cs-137

5.5E+6

Ⅴ类

使用

新PET中心

PET/CT机房

登记表已备案

11

Co-57

3.7E+7

Ⅴ类

使用

新PET中心

PET/CT机房

登记表已备案

表1-8  老医院现有非密封放射性物质使用情况

序号
核素

名称
日等效最大操作量（贝可）
年最大使用量（贝 可）
活动

种类
场所

等级
使用场所
许可情况
环评
验收
1

Tc-99m
1.85E+9
4.81E+13
使用
乙级
医院核医学科
2012年云南省辐射环境监督站编制的《云南省肿瘤医院SPECT扩建项目环境影响报告表》，环评批复文号为云环辐评审[2012]32号， 验收批复文号为：云环辐验[2016]19 号；2018年四川省核工业辐射测试防护院编制的《云南省肿瘤医院核医学科改扩建项目环境影响报告表》，批复文号为云环辐评审[2018]6号，改扩建暂未施工，无验收批复。
2

Sr-89
1.48E+8
3.85E+11
使用
乙级
医院核医学科
3

I-131
1.11E+9
2.89E+12
使用
乙级
医院核医学科
4

I-125
7.4E+7
1.93E+12
使用
乙级
医院核医学科
5

I-125（粒子 源）
3.7E+7
7.4E+11
使用
乙级
医院微创介入科

登记表已备案
6

F-18
5.55E+8
1.332E+13
生产
乙级
医院PET/CT中心回旋加速器室

2007年云南省辐射环境监督站编制的《云南省肿瘤医院新建PET中心广场及辐射诊疗环境影响报告表》（以评代验补办辐射安全许可证，无批复文号）。

7

C-11
5.55E+7
1.332E+11
生产
乙级
8

F-18
3.33E+8
7.99E+12
使用
乙级
9

C-11
3.7E+7
8.88E+10
使用
乙级
10

C-11
5.18E+6
2.58E+11
使用
乙级
新PET中心PET/CT机房
云环审[2020]2-19号                   

已完成自主验收

11

Ge-68

(Ga-68)
1.85E+6
1.85E+9
使用
乙级
12

Ga-68
1.48E+7
7.4E+10
使用、 生产
乙级
13

F-18
1.67E+7
4.17E+12
使用
乙级
表1-9  老医院现有射线装置使用情况

序 号

设备名称

型号

类别

工作场所

许可情况

环评

验收

1

数字减影血管造影机

Artis Zeego

Ⅱ类

医院微创介入科：二号楼一楼DSA一号机房

云环辐评审[2015]6号

云环辐验 [2016]17号

2

直线加速器

Versa HD

Ⅱ类

医院放射治疗中心：放疗中心4号机房

云环辐评审[2015]26号

2017年已自主验收

3

螺旋断层与径照放射治疗系统

H-0000-0003

Ⅱ类

医院放射治疗中心：放疗中心1号机房

2017年编制完成辐射安全分析报告

4

128层X射线计算机体层摄影装置

SOMATOM

Definition  AS

Ⅲ类

医院放射科：医技楼6号机房

登记表备案

5

X 射线诊断系统

Ysio

Ⅲ类

医院放射科：医技楼一楼11号机房

登记表备案

6

数字胃肠机

SONIALVISION

safire Plus

Ⅲ类

医院放射科：医技楼一楼

登记表备案

7

高端螺旋 CT

SAMATOM Force

Ⅲ类

医院放射科：门诊 CT室

登记表备案

8

移动式数字化医用X射线摄影系统

DRXR-1

Ⅲ类

医院放射科：医技楼一楼DR检查室

登记表备案

9

移动式数字化医用X射线摄影系统

DRXR-1

Ⅲ类

医院放射科：医技楼一楼DR检查室

登记表备案

10

移动式数字化医用X射线摄影系统

DRXR-1

Ⅲ类

医院放射科：医技楼一DR检查室

登记表备案

11

C型臂移动式

X光机

Brivo OEC 715

Ⅲ类

医院放射科：3号住院楼手术室4

登记表备案

12

数字乳腺X射线摄影系统

Selenia Dimensions

Ⅲ类

医院放射科：医技楼8号机房

登记表备案

13

X射线计算机体层摄影设备

ingenuity

Ⅲ类

医院放射科：医技楼7号机房

登记表备案

14

正电子发射及计算机断层扫描系统

biograph 16

Ⅲ类

医院核医学科：核医学科3号机房

登记表备案

15

移动式C型臂X线机

Flexiview8800C

Ⅲ类

医院放射科：3号住院楼手术室4

登记表备案

16

回旋加速器

HM-10

Ⅱ类

医院 PET/CT中心：PET/CT 中心一楼回旋加速器室

2007年云南省辐射环境监督站编制的《云南省肿瘤医院新建PET中心广场及辐射诊疗环境影响报告表》（以评代验补办辐射安全许可证，无批复文号）。

17

医用X线摄影

系统

Digital Diagnost

VR

Ⅲ类

医院放射科：医技楼12机房

登记表备案

18

模拟定位机

Simulix-Evolution

Ⅲ类

医院放射治疗中心：放疗中心6号机房

登记表备案

19

计算机断层扫描系统

Somatom Sensation Open

Ⅲ类

医院放射治疗中心：放疗中心5号机房

登记表备案

20

医用直线加速器

Radixact X5

Ⅱ类

医院放射治疗中心：放疗中心3号机房

云环辐评审[2011]13号

云环辐验 [2012]6号

21

数字减影血管造影机

Innova IGS 540

II类

医院微创介入科：

2号住院楼一楼介入DSA2号机房

云环辐评审[2018]20号

2019年已

自主验收

22

全身X射线计算机体层螺旋扫描装置

SOMATOM

Scope

Ⅲ类

医院微创介入科：2号住院楼一楼介入CT机房

登记表备案

23

SPECT/CT

Discovery NM/CT 670 Pro

Ⅲ类

医院核医学科：核医学医生办公室扫描间

登记表备案

24

直线加速器

Synergy-Platform

II 类

医院放射治疗中心：放疗中心2号机房

云环辐评审[2018]37号

2019年已自主验收

25

移动式数字化医用X线摄影系统（移动DR）

DRX-Revolution

Ⅲ类

医院放射科：医技楼一楼DR检查室

登记表备案

26

移动式数字化医用X线摄影系统（移动DR）

DRX-Revolution

Ⅲ类

医院放射科：医技楼一楼DR检查室

登记表备案

27

全身多功能移动 CT

NL4000

Ⅲ类

医院放射科：3号住院楼二楼

登记表备案

28

64排X线计算机断层扫描仪

Aquilion PRIME TSX-303A型

Ⅲ类

医院放射科：医技楼一楼放射科

登记表备案

29

术中放疗设备（放射外科手术系统）

INTRABEAM

II 类

医院放射治疗中心：3号住院楼四楼手术室14

昆生环复

[2021]1号

2021年已自主验收

30

生物学X射线辐照仪

RS2000pro-225TR

Ⅲ类

医院放射治疗中心：放疗中心机房二楼生物室

登记表备案

31

车载CT系统

ScintCare

778Honor

Ⅲ类

医院放射科：体检中心门前

登记表备案

32

X-射线立体定向放射外科治疗系统

CyberKnife M6 FM System

II 类

医院放射治疗中心：新放疗楼1楼射波刀机房

云环审

[2020]2-19号

2022年已自主验收

33

数字乳腺X射线摄影系统

Senograhe pristina

Ⅲ类

医院放射科：医技楼9号机房

登记表备案

34

医用直线加速器

Elekta Synergy

II 类

医院放射治疗中心：新放疗中心8号机房

云环审

[2020]2-19号

2022年已自主验收

35

医用直线加速器

Elekta Synergy

II 类

医院放射治疗中心：新放疗中心9号机房

36

高清正电子发射型计算机断层扫描

仪（PET/CT）

Biograh mCT.S

Ⅲ类

新放疗楼：新放疗

楼

登记表备案

37

X射线骨密度仪

LM-MAX

Ⅲ类

技教楼一楼骨密度

监察室

登记表备案

38

X射线计算机体层摄影设备

uCT820

Ⅲ类

医院放射科：门诊楼一楼CT第一检查室

登记表备案

39

移动式C型臂X 射线机

Cios Spin

Ⅱ类

医技楼肺结节消融中心

昆生环复

[2023]9号

2024年9

月已自主验收

40

医用电子直线加速器

未定

Ⅱ类

癌症中心负四层放疗中心1~6#加速器机房内
于2024年12月27日已取得云南省生态环境厅关于《云南省肿瘤医院云南省癌症中心核技术利用项目环境影响报告表的批复》（批复文号：云环审〔2024〕2-24号），目前未建设完工，未投入使用，未开展竣工验收。

41

CT 模拟定位机

未定
Ⅲ类

癌症中心负三层放疗中心CT模拟定位机机房

42

普通X光模拟定

位机

未定

Ⅲ类

在癌症中心负三层放疗中心常规模拟定位机房

43

医用血管造影X射线系统（DSA）

未定

Ⅱ类

癌症中心楼6楼手术中心DSA手术室内

    云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）目前开展的核技术利用项目均已完善了环保手续并登记于辐射安全许可证。
1.7.2 辐射安全管理现状

1、辐射安全管理机构及规章制度

 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）根据辐射安全管理需求，于2022年6月14日发布“云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院关于调整医院应急管理体系的通知”（云肿院发〔2022〕128号）（详见附件14）；2022年11月8日以“云肿院发〔2022〕340号”文成立了辐射安全与环境保护管理委员会，于2023年8月28日发布“云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院关于调整辐射安全与环境保护管理委员会的通知”（云肿院发〔2023〕227号）（详见附件13），辐射安全与环境保护管理委员会下设办公室，办公室设在资产管理部，负责组织实施委员会讨论决定的具体工作。

 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）目前制定的规章制度包括：《突发公共卫生核与辐射事件应急预案》《突发公共卫生核与辐射专业队应急培训方案》《突发辐射事故应急预案》《辐射工作人员安全管理规定》《辐射工作人员人人剂量管理制度》《辐射工作人员健康管理制度》《辐射工作人员培训、再培训管理制度》《放射源使用管理登记制度》《辐射防护安全管理制度》《射线装置管理制度》《放射危害警示与告知制度》《射线装置维护、维修与检查制度》《防护用品配备及使用管理制度》《（辐射工作人员、辐射环境）监测及评价管理制度》等综合规章管理制度。应急预案及相关规章制度见附件13、附件14及附件15。

2、年度评估报告

 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）编制了《核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告（2024年度）》（详见附件16），并已于2025年1月15日提交给发证机关（云南省生态环境厅），近三年建设单位未发生过辐射安全事故。

3、辐射安全培训

根据建设单位提供资料，目前，医院共有326名辐射工作人员，其中324名辐射工作人员已按要求取得辐射安全与防护培训合格证书或成绩报告单，辐射工作人员培训情况详见附件16。本项目辐射工作人员均为新增人员，按照《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（生态环境部公告2019年第57号）和《关于进一步优化辐射安全考核的公告》（生态环境部公告2021年第9号），本项目新增辐射工作人员上岗前应在生态环境部辐射与防护培训平台（http://fushe.mee.gov.cn/）报名学习，并参加云南省生态环境厅组织的现场考核。

4、个人剂量检测

 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）辐射工作人员均佩戴了个人剂量计，每季度对个人剂量计进行检测，并按照《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令18号）要求建立个人剂量档案。根据查阅医院辐射工作人员个人剂量档案及医院《核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告（2024年度）》，医院2024年所有辐射工作人员个人剂量监测结果为0.13~3.65mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及《云南省环保局关于<在辐射安全许可工作中确定电离项目辐射安全管理限值请示>的复函》（云环函[2006]727号）规定：职业照射个人受照剂量管理限值5mSv/a要求，未出现个人剂量超标情况。详见附件16。 
医院已为辐射工作人员进行了上岗前、在岗期间职业健康检查，体检结果表明现有辐射工作人员可继续从事原放射工作。辐射工作人员的职业健康档案记录、人员培训合格证书、个人剂量监测档案三个文件上的人员信息统一并长期保存。 
医院现有射线装置辐射环境现状

2024年 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）已委托浙江建安检测研究院有限公司对医院所有辐射工作场所辐射环境进行了年度监测。2024年，云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）有2台射线装置未开展年度监测，其中1台移动式C型壁X线机（型号为Flexiview8800C），损坏无法维修，已申请报废处理，无法进行检测，1台全身多功能移动CT（型号为NL4000），处于故障状态，无法进行检测，医院院区其余射线装置均开展了年度监测，根据年度监测报告的结论云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）医用射线装置工作场所正常使用，对职业人员及公众所受附加剂量，满足环境控制目标中的职业照射和公众照射管理限值。

1.8其他情况

1.8.1项目DSA拟建区域辐射环境现状情况

经过对本项目DSA核技术利用项目拟建区域辐射环境现状的现场监测，DSA核技术利用项目拟建区域环境X-γ空气吸收剂量率范围为：60nGy/h-63nGy/h，对照医院四周监测结果，属于项目所在地正常水平81nGy/h~86nGy/h。因此项目DSA、核技术利用项目拟建区域X-γ空气吸收剂量率测值在区域正常本底范围内。

1.8.2依托工程及环保手续履行情况

本项目位于北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）医技一部四层，属于该医院院区单体建筑之一。北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）与“昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）”为同一项目，该医院主体工程建设初期定位为综合性医院，于2017年编制环境影响报告书，并于2017年11月22日取得昆明市环境保护局下发的关于对“昆明市经开人民医院新医院建设项目环境影响报告书”的批复（昆环保复〔2017〕350号），医院取得环评批复后于2018年开工建设。根据省市区统筹安排，医院功能定位由之前的“小综合大康养”转变为“肿瘤专科”方向，于2023年进行规划调整变更，医院规划调整后，医院性质由综合性医院变更为肿瘤专科医院，建设性质发生重大变动，因此于2023年重新报批项目环境影响文件，并于2023年3月27日已取得昆明市生态环境局经开分局关于《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书的批复》（昆经开生环复〔2023〕15号）（详见附件4）。

医院拟配套新建DSA、ERCP及中型C臂核技术利用项目于2024年编制了《昆明市经开人民医院新医院（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）新建DSA、ERCP及中型C臂核技术利用项目环境影响报告表》，并于2024年3月27日已取得昆明市生态环境局关于《昆明市经开人民医院新医院（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）新建DSA、ERCP及中型C臂核技术利用项目环境影响报告表的批复》（昆生环复〔2024〕17号）（详见附件3）。在医院建设过程中，由于医技一部四层平面布局发生变化，导致DSA介入手术室及其配套的功能用房建设位置由原设计医技一部四层中部变更至医技一部四层西南侧，中型C臂和ERCP机房及配套功能用房则不变。因此根据相关要求，DSA介入手术室及其配套的功能用房根据变更位置重新办理环保手续。
根据现场调查，医院于2018年开工建设，目前未建设完工正处于建设期，根据建设单位提供资料，医院主体工程及DSA核技术利用项目预计于2025年08月建设完工。

1.8.3依托工程环保事故及投诉情况

根据建设单位提供资料，云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）开展放射性诊疗至今，未发生过辐射安全事故，也无公众投诉，医院在辐射环境保护执行方面均履行了环保手续，不存在违规或违法行为。本项目医院主体工程于2018年开工建设，目前未建设完工正处于建设中，未投入运行，医院自开工建设至今未发生过相关环保事件，也无公众投诉，不存在违规或违法行为。



表2  放射源
	序号
	核素名称
	类别
	总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数
	类别
	活动种类
	用途
	使用场所
	贮存方式与地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表3  非密封放射性物质
	序号
	核素名称
	理化

性质
	活动种类
	实际日

最大操作量（Bq）
	日等效最大操作量（Bq）
	年最大用量（Bq）
	用途
	操作

方式
	使用场所
	贮存方式与地点

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

表4  射线装置

（一）加速器，包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	加速粒子
	最大能量（MeV）
	额定电流（mA）/剂量率（Gy/h）
	用途
	工作场所
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	最大管电压（kV）
	最大管电流（mA）
	用途
	工作场所
	备注

	1
	DSA
	Ⅱ
	1
	待定
	125
	1000
	诊断、治疗
	医院医技一部四层DSA手术室
	拟购

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	最大管电压（kV）
	最大靶电流（μA）
	中子强度（n/s）
	用途
	工作场所
	氚靶情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	活度（Bq）
	贮存方式
	数量
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表5  废弃物（重点是放射性废弃物）

	名称
	状态
	核素名称
	活度
	月排放量
	年排放总量
	排放口浓度
	暂存情况
	最终去向

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



表6  评价依据
	法规文件
	（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订，2018年12月29日实施）；

（3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月1日实施）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第682号，2017年10月1日实施）；

（5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（中华人民共和国国务院第449号令，2019年3月2日修正，自2019年3月2日起施行）；

（6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021年1月4日经生态环境部令 第20号修改）；

（7）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（中华人民共和国环境保护部令第18号，自2011年5月1日起施行）；

（8）《关于发布＜射线装置分类＞的公告》（环境保护部国家卫生和计划生育委员会公告2017年第66号，自2017年12月6日起施行）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号）；

（10）《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》（环发[2006]145号）；

（11）《关于加强放射性同位素与射线装置辐射安全和防护工作的通知》（环境保护部环发[2008]13号）；

（12）《生态环境部（国家核安全局）核技术利用监督检查技术程序》（2020发布版）；

（13）《放射诊疗管理规定》，国家卫生部令第46号；

（14）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（15）《云南省环保局关于〈在辐射安全许可证工作中确定电离辐射安全管理限值请示〉的复函》云环函[2006]727号，2006年12月；

（16）《关于印发＜云南省突发事件应急预案管理办法＞的通知》（云南省人民政府办公厅，云政办发[2017]62号；

（17）《云南省生态环境厅辐射事故应急响应预案》（2022年修订）；

（18）《放射性废物安全管理条例》（国务院令第612号，自2012年3月1日起施行）；

（19）《关于明确核技术利用辐射安全监管有关事项的通知》(环办辐射函[2016]430号文)；

（20）《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》生态环境部公告2019年第57号，2020年1月1日施行)；

（21）《关于进一步优化辐射安全考核的公告》(生态环境部公告2021年第9号)；

（22）《云南省生态环境厅关于印发<云南省核技术利用辐射安全和防护监督检查大纲(2021年版)>和<云南省核技术利用辐射安全和防护监督检查技术程序(2021年版)>的通知》(云环通[2021]227号)。

	技术标准
	（1）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）；

（2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

（3）《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)；

（4）《职业性外照射个人监测规范》(GBZ128-2019)；

（2）《辐射环境监测技术规范》(HJ61-2021)；

（6）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》(HJ1157-2021)；

（7）《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；

（8）《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)；

（9）《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；

（10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

	其他
	参考文献：

（1）《电离辐射剂量学》，李士骏编（原子能出版社，1986，第二版）；

（2）联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）-2000年报告；

（3）《辐射防护手册》（第一分册，李德平、潘自强主编）；

（4）《辐射防护手册》（第三分册，李德平、潘自强主编）；

（5）《X射线和γ射线防护使用手册》（苏森龄 著）；

与工程有关的技术文件：

（1）《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书》，2023年3月；

（2）昆明市生态环境局经开分局关于《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书的批复》（昆经开生环复【2023】15号）；

（3）《昆明市经开人民医院新医院（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）新建DSA、ERCP及中型C臂核技术利用项目环境影响报告表》，2023年3月；

（4）昆明市生态环境局关于《昆明市经开人民医院新医院（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）新建DSA、ERCP及中型C臂核技术利用项目环境影响报告表的批复》（昆生环复【2024】17号）；

（5）核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告（2024年度），2025年1月15日；

（6）浙江建安检测研究院有限公司出具的《云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）射线装置辐射环境监测报告》；

（7）云南省核工业二0九地质大队对医院核医学科衰变池废水（报告编号：No.DZB20240354）；

（8）本项目辐射环境现状监测报告；

（9）医院提供的工程防护设计资料；

（10）本项目辐射环境现状监测报告；

（11）医院提供的其他相关技术资料。


表7  保护目标及评价标准

	7.1 评价范围

本项目为使用医用Ⅱ类射线装置的核技术利用项目，项目主要影响人员为射线装置所在机房周围的职业人员和公众。依据《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》(HJ10.1-2016)的有关规定，射线装置应用项目的评价范围，取装置所在场所实体屏蔽物边界外50m的范围。结合本项目特点，确定评价范围为：DSA所在机房屏蔽墙体边界外50m的区域。本项目评价范围示意图见附图2。

本评价关注的评价因子主要为X射线，同时兼顾运营期的废水、废气、噪声、固废分析。

	7.2 保护目标

根据现场踏勘，本项目DSA机房屏蔽体外50范围内主要为医院内部建筑物、道路、绿化及院外道路，无居民区、自然保护区、保护文物、风景名胜区、水源保护区等环境保护目标。

本项目周围环境保护目标重点关注DSA机房辐射工作人员及DSA机房周围的公众。医院外环境关系及评价范围见附图2；医院医技一部四层平面布置图见附图5；DSA机房平面布置图见附图6。

本项目的主要环境影响因素为电离辐射，根据本项目工作场所布局、总平面布置及外环境特征，确定本项目环境保护目标见下表。

表7-1  主要环境保护目标

主要环境保护目标

方  位

场所名称

距离射线装置最近距离

规模

保护

要求

水平

垂直

DSA手术室

职业人员
介入治疗室内部

医技一部四层DSA介入治疗室

0.5m

0m

10人
5mSv

机房东南侧

控制室、铅衣间、设备间、无菌库房
4.63m

0m

4人

公众
机房西北侧

洁净走廊、手术室、脱包间、无菌库房、物品库、缓冲间、医生及家属谈话间等
5.52m

0m

流动人群

0.25mSv

住院一部

23.7

-13.8m~0m

流动人群

机房东南侧

洁净走廊、麻醉苏醒间、无菌库房、脱包暂存间、病人缓冲间等

10.5m

0m

流动人群

机房西南侧

门诊楼

17.0

-13.8m~0m

流动人群

机房东北侧

洁净走廊、手术室、污物走廊、缓冲间、洁具间、标本间、污洗打包间、仪器间、无菌间、药品间、气瓶间等

2.5m

0m

流动人群

机房上方

楼顶

0m

4.5m

无（顶楼

无法到达）

机房下方

3F主任办、护士长办、休息区；医技一部负1楼至3楼

0m

-3.3~--13.8m

流动人群

注：垂直距离中，“+”表示高于本项目机房表示，“-”表示低于本项目机房。



	7.3 评价标准

7.3.1环境质量标准

    结合本项目主体工程的常规环评，本项目环境质量标准执行标准如下：
环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。
地表水：项目所在区域较近的地表水体为本项目西侧约136m处的马料河，根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2010-2030），马料河昆明农业用水区由河源至滇池入口，全长20.2km，以农业灌溉用水为主，2030年水质目标为Ⅲ类。因此，马料河水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

   3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
7.3.2污染物排放标准

 结合本项目主体工程的常规环评，本项目环境质量标准执行标准如下：

1、废水：本项目营运期所产生的废水主要为手术过程产生的医疗废水，拟经医院主体工程内部污水处理站处理达标后排入秋景路市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂。因此，本项目废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准。

2、噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

3、废气：施工扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值；运营期主要产生的氨氧化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值浓度。

4、医疗废物：运营期产生的医疗废物执行《医疗废物管理条例》(国务院令588号2011年1月8日起施行)、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(环发[2003]206号)、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421-2008)。7.3.3辐射相关评价标准

1、年受照剂量约束限值
①国家标准限值

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）第4.3.2.1条的规定，任何工作人员的职业照射水平不超过由审管部门决定的连续5年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv；第B1.2条的规定，实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过年有效剂量，1mSv。

②行政管理限值

根据《云南省环保局关于<在辐射安全许可工作中确定电离项目辐射安全管理限值请示>的复函》（云环函[2006]727号）中的规定，单一项目取《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的四分之一。

本次评价采用行政管理限值，即：

◇职业照射个人受照剂量管理限值取5mSv/a；

◇公众照射个人受照剂量管理限值取0.25mSv/a。
2、《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）
第6.1.3点   每台固定使用的X射线设备应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布局要求；

第6.1.5点   除床旁减影设备、便携式X射线设备和车载式诊断X射线设备外，对新建、改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的X射线设备机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应符合表7-2的规定。详见下表。
表7-2  X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度

机房类型

机房内最小有效使用面积（m2）

机房内最小单边长度（m）

单管头X射线设备b（含C形臂，乳腺CBCT）

20

3.5

备注：本项目DSA射线设备为单管头X射线设备，DSA射线设备单独安装在1间手术室内，项目DSA按单管头X射线设备机房进行建设、管理。
第6.2.1点  不同类型X射线设备(不含床旁减影设备和便携式X射线设备)机房的屏蔽防护应不低于表7-3要求。

表7-3  不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求

机房类型

有用线束方向铅当量（mm）

非有用线束方向铅当量（mm）

C形臂X射线设备机房

2.0

2.0

备注：本项目DSA设备属于C形臂X射线设备机房，手术室屏蔽体屏蔽防护铅当量厚度按C形臂X射线设备机房进行建设、管理。

第6.3.1点  机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：

a)具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h，测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。

6.3.2 机房的辐射屏蔽防护检测方法及检测条件按第8章和附录B的要求。




表8  环境质量和辐射现状

	本项目为使用医用Ⅱ类射线装置，根据项目工作原理及特点，由于本项目依托于医院主体工程进行建设，且项目运行期间主要的环境污染物为DSA在工作状态下发出的X射线电离辐射污染，其对环境空气、地表水、声环境影响较小。故本次评价的环境空气质量、声环境质量等引用《2023年度昆明市生态环境状况公报》进行评价，地表水环境质量引用2024年1月~12月《九大高原湖泊水质监测状况月报》进行评价，本次环境影响评价重点针对评价区域开展辐射环境的现状监测评价。

8.1地表水环境现状

项目位于昆明经济技术开发区信息产业基地辰逸路与秋景路交叉口，项目所在区域较近的地表水体为本项目西侧约136m处的马料河，根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2010-2030），马料河昆明农业用水区由河源至滇池入口，全长20.2km，以农业灌溉用水为主，2030年水质目标为Ⅲ类。因此，马料河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

根据2024年1月~12月《九大高原湖泊水质监测状况月报》，滇池外海入湖河流马料河（昆）—小古城桥（回龙村）监测断面水质情况如下。

表8-1  马料河（昆）—小古城桥（回龙村）监测断面水质情况一览表
名称

河流

名称

检测断面

名称

监测时间

水质

类别

超标项目

达标

情况

滇池外海
马料河（昆）
小古城桥（回龙村）
2024年1月

Ⅲ类
/

达标

2024年2月
Ⅲ类
/

达标

2024年3月
Ⅲ类
/

达标

2024年4月
Ⅲ类
/

达标

2024年5月
劣Ⅴ类
化学需氧量(劣Ⅴ类)

超标

2024年6月
Ⅲ类
/

达标

2024年7月
Ⅲ类
/

达标

2024年8月
Ⅲ类
/

达标

2024年9月
Ⅲ类
/

达标

2024年10月

Ⅲ类
/

达标

2024年11月

Ⅲ类
/

达标

2024年12月

Ⅲ类
/

达标

根据2024年1月至2024年12月马料河（昆）—小古城桥（回龙村）监测断面水质分析，除2024年5月化学需氧量超标外，其他月份水质监测结果均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。
8.2环境空气现状

本项目位于昆明经济技术开发区信息产业基地辰逸路与秋景路交叉口，项目所在区域属环境功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。
根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市主城区环境空气优良率97.53%，其中优189天、良167天。与2022年相比，优级天数减少7天，各项污染物均达到二级空气质量日均值(臭氧为日最大8小时平均)标准。本项目位于昆明市主城区，项目所在区域环境空气质量为达标区。

8.3声环境质量现状

本项目位于昆明经济技术开发区信息产业基地辰逸路与秋景路交叉口，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2023年全市主城区声环境功能区夜间噪声达标率为86.2%，满足国家到2025年全国声环境功能区夜间达标率达到85%的要求。除4a类区夜间平均等效声级超标外，其余各类功能区昼夜平均等效声级均达标。本项目建设区域属于昆明市主城区范围内，项目所在区域声环境质量良好。

8.4辐射环境现状

8.4.1环境现状监测方案

本次环评在进行现场调查期间，监测人员首先根据建设单位人员介绍，了解了本项目DSA介入治疗室所在楼层及所对应楼上、楼下的平面布置方式以及周围敏感目标的分布情况，确立了本项目的监测方案。

监测环境：现场监测时，收集环境温度、环境湿度、天气状况等信息。

监测对象：本项目拟建DSA介入治疗室及周边辐射环境本底监测。

监测因子：X-γ空气吸收剂量率。

监测方法：《辐射环境监测技术规范》（HJ61—2021）和《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）的规定进行监测。

监测点位：由于机房所在楼层为顶层，本次在拟建机房四周、机房下方房间三层、以及医院四周均设置了监测点位，布点具有均匀性和代表性，能较好反映项目所在地周围辐射环境现状水平，监测点位布设合理。详见图8-1及8-2。

表8-2  监测布点一览表

序号

测点位置

监测内容

备注
1

拟建DSA机房（四层）场地中央

X-γ空气吸收剂量率
/

2

拟建DSA机房（四层）东侧

/
3

拟建DSA机房（四层）南侧

/
4

拟建DSA机房（四层）西侧

/
5

拟建DSA机房（四层）北侧

/
6

拟建DSA机房下方（三层）

/
7

医院主体东侧空地

环境对照点
8

医院主体南侧大门口空地

环境对照点
9

医院主体西侧绿化带

环境对照点
10

医院主体北侧空地

环境对照点
[image: image5.png]gon| ganfagy | FRER [ ke

B

[ #xs=osafizms

@ sxse

Lo
1:175

i





图8-1  本项目DSA所在楼层（四楼）周围X-γ辐射剂量率监测布点示意图

[image: image6.png][ ExzeTEAsES
FxE RO NEEE
| @ sxze





图8-2  本项目新建DSA机房外环境对照点X-γ辐射剂量率监测布点示意图

8.4.2监测质量保证措施

（1）本项目监测单位为云南省核工业二〇九地质大队，取得了国家认证认可监督管理委员会颁布的资质证书（CMA认证）；该单位具备完整、有效的质量控制体系；

（2）根据《辐射环境监测技术规范》（HJ61—2021）和《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）制定监测方案及实施细则；

（3）严格按照监测单位《质保手册》、《作业指导书》开展现场工作；

（4）监测仪器每年经计量部门检定后使用；每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并对仪器进行校验；

（5）监测人员经考核并持有合格证书上岗；

（6）根据《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021），监测高度为1m，合理布设监测点位置，兼顾监测技术规范和实际情况，监测结果具有代表性和针对性；

（7）监测时获取足够的数据量，以保证监测结果的统计学精度。监测中异常数据以及监测结果的数据处理按照统计学原则处理；

（8）建立完整的文件资料。仪器校准（测试）证书、监测方案、监测布点图、测量原始数据、统计处理程序等全部保留，以备复查；

（9）监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

8.4.3环境质量现状监测与评价

为掌握项目所在地X-γ辐射环境水平，2025年1月16日，云南省核工业二〇九地质大队对本项目DSA机房及其周围辐射环境本底进行了监测。使用的监测仪器见下表。

表8-3  X-γ空气吸收剂量率监测方法和监测仪器

监测

仪器
仪器名称

仪器编号

有效日期

检定证书编号

检定单位

BH3103B型X-γ辐射空气比释动能率仪

FS-J34

2025年05月04日

检字第[2024]-L0328

中国辐射防护研究院放射性计量站

监测

方法

《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）

《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）
监测方式

现场监测

根据监测报告，现场监测时，环境温度：5~10℃，环境湿度：63~72%，天气状况：阴。监测结果如下。

表8-4   DSA机房及周围X-γ空气吸收剂量率监测结果

测点编号

测量点位置

X-γ吸收剂量率监测值（nGy/h）

扣除宇宙射线响应值后X-γ剂量率(nGy/h)

1

拟建DSA机房（四层）场地中央
83

61
2

拟建DSA机房（四层）东侧
84

62
3

拟建DSA机房（四层）南侧
82

60
4

拟建DSA机房（四层）西侧
85

63
5

拟建DSA机房（四层）北侧
83

61
6

拟建DSA机房下方（三层）
84
62
7

医院主体东侧空地
109
81
8

医院主体南侧大门口空地
111
83
9

医院主体西侧绿化带
114
86
10

医院主体北侧空地
112
84
备注

宇宙射线响应值监测地点：28nGy(E 102°38'31.17"，N 24°58'59.47"，海拔 1886)；
项目拟建地地点：(E102°49'58.4359"，N 24°5625.9221"，海拔1914)；
表中数据已扣除宇宙射线响应值，项目拟建地宇宙射线响应值为28nGy/h，建筑物对宇宙射线的屏蔽因子按楼房取0.8(点位1~点位6)，其余点位按原野、道路取1；
所有监测点位测量时均距离地面100cm。
由表8-3可知：本项目DSA机房及周围环境X-γ空气吸收剂量率范围为：60nGy/h-63nGy/h，对照医院四周环境X-γ空气吸收剂量率范围为：81nGy/h~86nGy/h，项目所在区域为正常水平。

DSA拟建场所X-γ辐射剂量率水平与医院背景值相当，属于医院正常X-γ辐射水平。本项目拟建场所属于所在区域正常辐射水平范围内。




表9  项目工程分析与污染源
	9.1工程设备和工艺分析

9.1.1施工期工艺分析

本项目为新建项目，属于北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）配套DSA手术室，位于该医院医技一部四层东南侧。北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）与“昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）”为同一项目，本项目土建工程环评已包含在《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书的》中(批复文号为：昆经开生环复〔2023〕15号)，土建施工环境影响本次环评不涉及。本次环评施工期主要评价内容为防护装修及设备安装调试。

环评要求：严格按照设计方案进行防护施工，隐蔽工程需留下影像资料，如:机房顶棚及墙体防护铅板施工、地面防护涂料施工、防护门及铅玻璃安装、通风管穿墙防护、电缆穿墙防护等影像资料，以备后期查验。

本次建设DSA手术室及其配套辅助用房主体结构已建设完成，主要施工内容为隔墙修砌、辅助用房装修及DSA机房屏蔽防护装修施工、设备安装及调试，主要污染物有施工粉尘、噪声、装修废气、建筑垃圾、生活垃圾、生活污水、少量电离辐射、氮氧化物和臭气。
（1）装修施工阶段影响分析

DSA手术室：四面墙体为均为电解钢板隔墙及4mm厚的铅板，铅当量约4mm；屋顶为120mm钢筋砼楼板+3.0mm铅板，铅当量约4mm；地面为120mm钢筋砼楼板+3.0mmPb硫酸钡涂料，铅当量约4mm。三道防护门均为内衬4mm铅板的防护门，铅当量约4mm（医生通道防护门尺寸：1.1m宽×2.2m高；患者通道防护门尺寸：1.7m宽×2.2m高；污物通道防护门尺寸：1.0m宽×2.15m高）；机房观察窗尺寸为1580×1280mm，内嵌4mm防护高铅光学玻璃，铅当量约4mm。

本项目在装修施工阶段主要环境影响为扬尘、废水、噪声、废渣和装修废气等。本项目工程量小，时间短，本项目施工期会对周围声环境质量产生一定影响，但本项目工程量小，施工期短，通过作业时间控制，合理安排好各种噪声施工机具的使用时间，加强施工现场的管理等手段，对周围声环境产生较小的影响，该影响是暂时性的，对周围声环境的影响随建设期的结束而消除。施工所产生的少量生活污水，根据《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书》(批复文号为：昆经开生环复〔2023〕15号)，施工期生活污水经沉淀处理后回用于施工现场，不外排。在建设施工中采取湿法作业，尽量降低扬尘对周围环境的影响。建设施工所产生的少量施工废渣和设备安装产生的包装废物送当地指定的建筑垃圾处置场。

（2）设备安装调试阶段影响分析

设备安装阶段主要污染物为运输器械产生的噪声及包装废弃物，调试阶段污染物主要为设备产生的电离辐射和臭氧。工程设备的安装和调试均在机房内进行，本项目工程量小，施工期短，经过墙体的屏蔽和距离衰减后对环境的影响可接受，本项目调试过程中开机曝光时间很短，臭氧、氮氧化物产生量很少，经排风系统收集排放对周围环境影响较小。设备安装产生的固体废物能回收利用的回收利用处置，不能回收利用的送当地指定的建筑垃圾处置场。

施工工序及产污见下图。

[image: image7.png]B4 it 1 BB e i T iR B ke Wik

vy v
. BOK. M. BRI, KA et AR HY. B GF. O3 St NOx




图9-1  施工期施工工序及产污环节图

本项目射线装置运输、安装和调试均由设备厂家专业人员进行操作。在设备安装调试期间，医院应配合设备厂家专业人员加强安装调试现场的辐射安全管理，保证在此期间内放射工作场所设置的各类辐射安全防护措施正常运行，具体措施要求如下：

①医用射线装置的安装调试、维修的技术服务单位，必须是持有辐射安全

许可证的单位；调试人员应取得辐射安全与防护培训考核合格证。

②在医用射线装置出束调试前，应确保机房四周墙体、顶板、防护门等实

体屏蔽设施防护到位，并先启动各项安全联锁装置（如门-机联锁、门-灯联锁等），经确认所有安全联锁系统运行正常后，方可启动装置出束。

③在医用射线装置的安装调试期间，应关闭机房防护门，在机房防护门外

醒目位置张贴电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近。

④在安装调试期间，射线装置的开关钥匙应安排专人看管。

⑤安装调试人员离开机房期间，机房和控制室必须关闭上锁，钥匙交由专

人看管或安排专人看守。

9.1.2运营期工程设备及工艺分析

①设备组成

本项目数字减影血管造影机（DSA）主要由X射线发生装置、图像检测系统、图像显示/处理系统、检查床等部件组成。其中，X射线发生装置包括X射线球管及其附件、高压发生器、X射线控制器等。DSA靶头位于C型臂上，C型臂可旋转，手术时主射方向主要为由下往上，其它方向主射线使用频率不大。本项目DSA示意图见下图。

[image: image8.png]



图9-2  DSA射线装置整体外观示意图

②工作原理

射线装置是由产生X射线的X射线管(X射线管详见图9-3)、供给X射线管灯丝电压及管电压的高压发生器、控制 X射线的“量”和“质”及曝光时间的控制装置，以及为满足诊断需要而装配的各种机械装置和辅助装置(外围设备)组成DSA在透视及减影工作中，X射线管是一个内真空的玻璃管，其中一端是作为电子源的阴极，另一端是嵌有靶材料的阳极，当两端加有高压时，阴极的灯丝热致发射电子。由于阴极和阳极两端存在电位差，电子向阳极运动，形成静电式加速获取能量。具有一定动能的高速运动电子，撞击靶材料，产生X射线。DSA通过计算机程序进行两次成像，在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来，注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号两次数字相减，消除相同的信号，得出一个只有造影剂的血管图像。这种图像较以往所用的常规脑血管造影所显示的图像更清晰和直观，能显示精细的血管结构，且对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示；由于造影剂用量少、浓度低、损伤小，使用较为安全；通过DSA处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。DSA工作原理示意图见图9-3。

[image: image9.png]FUAEREA PR, AT ME SR, RIS AR ERNNEREEE
R WTERAARD . WK, B, ERAEhes: @it DSA L4HH
&, 4 0 AR TE o M, FEHEAT A AT RINE S92 4. DSA TAF R
HE R 9-4.

E9-3X HREE




图9-3   X射线管图

[image: image10.png]CO—| HM B
: 1 waw kB [ wmn

X Al Epman J_‘

WL | MR

B
R | P

[+ AR

W

[ 9-4 DSA THEEERERE





图 9-4   DSA工作原理示意图

③DSA诊疗操作流程

本项目DSA主要进行介入手术。基本流程为：患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后经皮穿刺动脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于动脉内，经鞘插入导管，推送导管，在X线透视下将导管送达(动脉后到达靶血管按规范顺序做好造影检查和治疗并留X线片记录)。在X射线透视下进行介入手术。手术完成后撤出导管穿刺部位止血包扎。

本项目DSA在进行曝光时分为两种情况：

第一种情况，透视。操作医生在病人需进行介入手术治疗时，为更清楚的了解病人情况时会采取脉冲透视方式，形成实时图像(不能自动保存，需进行手动操作进行保存，曝光时自动更新图像)，此时操作医生位于铅帘和铅悬挂防护屏后身着铅服、铅帽、铅围脖在机房内对病人进行直接的介入手术操作。在进行介入手术治疗时，医生在DSA脉冲透视连续曝光下通过机房内显示屏清楚地了解手术过程及病人情况。在手术过程中均会使用此操作并且实际运行中该情况占绝大多数，因此，是本次评价的重点。

第二种情况，减影。操作人员采取隔室操作，操作人员通过铅玻璃观察窗以及电脑显示屏观察机房内病人情况，通过对讲系统与病人交流。此种情况仅用于手术快完成时的图像保存，占手术时间的很小比例。此种情况实际运行中为个别情况，仅占很小比例。

[image: image11.png]BAREAERY BERTIEE SRR SEARERLE
AU e T i > " it
- LT AR
[RECHI AN,  LEEREel S, fils AL p
g LR HmE AR Pt





图9-5  DSA工作流程及产污环节示意图
④产污流程

DSA的X射线诊断机曝光时，靶头可进行180°垂直旋转。本项目DSA的主射方向为从下往上。注入的造影剂不含放射性，同时射线装置均用先进的数字减影技术，不会产生废显影液、废定影液和废胶片。本项目使用的射线装置在非工作状态下不产生射线，只有在开机并处于曝光状态时才会发出有射线，产生少量臭氧和微量氮氧化物。

DSA诊治流程及产污环节如图9-6所示：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图9-6   DSA治疗流程及产污环节示意图

本项目使用的X射线装置(DSA)在非工作状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线，产生微量臭氧、氮氧化物。

	9.2污染源项描述

9.2.1施工期、设备安装调试期工艺分析

本项目依托于北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）配套DSA手术室，北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）与“昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）”为同一项目，土建工程环评已包含在《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书》（昆经开生环复〔2023〕15号），土建施工环境影响本次环评不涉及。本次环评施工期主要评价内容为防护装修及设备安装调试。

在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、切割机等产生噪声，墙面粉刷会产生废气、固体废弃物料及污水。

设备安装调试阶段污染物主要有运输器械产生的噪声以及设备调试时产生的X射线及X电离空气产生的少量臭氧和氮氧化物。在安装调试阶段，医院应加强辐射防护的管理，不得自行安装和调试设备，在调试过程中应保证各屏蔽防护措施到位。

9.2.2运行期放射性污染源项

（1）电离辐射
本项目DSA的辐射污染主要为X射线，X射线装置只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线，产生于X射线装置开机并曝光时，X射线属于非带电粒子，其能量与曝光时X射线管的管电压有关，具有较强的穿透性。人体受到X射线照射到一定量时会受到辐射损伤，因此X射线装置周围需要达到一定的辐射防护，以防止X射线泄漏对医护人员及其他公众造成伤害。但X射线装置只有在开机并处于出束状态时才会发出X射线。在开机出束时，X射线随设备的开机而产生，关机而消失。

（2）废气（臭氧、氮氧化物）

在X射线装置开机曝光时，X射线在穿过空气是会与空气中的氧和氮分子发生作用，产生臭氧和氮氧化物，反应如下：

[image: image13.png]30,X48)0;
ONALLNO

2NO+OE222NO:





本项目射线装置开机曝光时间很短，臭氧的产生量很少，而氮氧化物的产生量比臭氧还少得多，故本建设项目只对臭氧进行分析。臭在常温常压下可自行分解，因此不进行定量分析。
（3）噪声

DSA机房通排风系统外机运行时会产生噪声，排气风机选用低噪音类型设备，噪声值≤51dB(A)，排风、新风(送风)管道上设置有消声器，外机支架上面使用减振器降噪处理，通过降噪措施降噪后，经过墙体阻隔和距离衰减后，对周围环境影响不大。

（4）废水

本项目DSA射线装置采用数字成像，不使用显影液和定影液，无洗片过程，无废显、定影液产生。医务工作人员工作时产生少量生活污水，依托医院主体污水处理设施处理后达标排放，介入手术、清洗器械产生少量医疗废水，依托医院主体拟建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466 -2005)表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准后经秋景路市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂。

（5）固体废弃物

本项目DSA采用数字成像，不涉及成像废胶片等废物产生；介入手术时会产生医用器具和药棉、纱布、手套等医疗废物依托医院医疗废物管理制度统一处置；医护人员在工作中产生少量生活垃圾和办公垃圾，经医院垃圾收集桶收集后，由当地环卫部门定期清运。

9.2.3运行期事故情况下污染影响分析
本项目射线装置是将电能转化成X射线能的诊疗设备，射线受开机和关机控制，关机时没有射线发出，只有当设备开机时才会产生射线，运行中存在着风险和潜在危害及事故隐患。在意外情况下，可能出现概率较大或后果较严重的误照辐射事故如下：

（1）工作人员在防护门关闭前还未撤离机房启动设备曝光，造成相关人员误照。在机房和控制室之间设置有铅玻璃做的观察窗，在开机曝光前观察一下，或者用对讲装置进行提示，便可杜绝此类事故发生。

（2）在防护门未关闭时即进行曝光，造成防护门附近人员受到照射，医务人员应严格按照操作程序进行操作，可以杜绝此类事故发生。

（3）铅门开关装置和报警系统发生故障，导致无关人员误入受到照射；

（4）进行介入治疗时，机房内的医护人员违规操作，未穿防护服即进行手术，致使机房内医护人员受到照射。为了避免此类事故的发生，要求医护人员必须做好防护措施。

事故工况下产生的污染物和污染途径与正常工况下基本相同。四种事故情况下污染源均为设备开机时产生的X射线。

9.2.4项目主要污染物产生及预计排放情况

根据分析，本项目主要污染物的产生及预计排放情况见表9-1。

表9-1  项目主要污染物的产生及预计排放情况

类 型

排放源

污染物名称

产生量

处理措施及方式

大气污染物

施工期

施工过程

粉尘、装修废气
少量

洒水降尘、室内通风。

运营期

射线装置
臭氧、氮氧化物
微量
经通排风系统排放。
水污染物

施工期
施工过程
施工废水
少量

收集后回用于洒水降尘，不外排。
施工人员
生活污水
少量

依托原洛羊卫生院化粪池处理后外排进入秋景路市政污水管网，最后进入倪家营水质净化厂处理。
运营期
医务人员
生活污水
少量
依托医院主体建设污水处理站处理后排入秋景路市政污水管网，最后进入倪家营水质净化厂处理。
介入手术、清洗器械

医疗废水

少量

固体废弃物

施工期
施工过程

建筑垃圾

少量

部分回收利用，不能回收利用的清运至住建部门指定堆放点。

施工人员

生活垃圾
少量

经生活垃圾桶收集后，交由环卫部门统一清运处置。

运营期
医务人员
生活垃圾
少量
收集后，由当地环卫部门定期清运。
诊疗过程

医用器具和药棉、纱布、手套等医疗废物

/

采用专门的收集容器收集后，转移至医院主体建设医疗废物暂存间，定期交由有资质单位进行清运处置。

噪声

施工期
施工设备

噪声

/

合理安排施工时间，加强施工管理。

运营期

风机
噪声
/
通风系统的风机，其噪声源强一般低于51dB(A)。采用加减振措施，经墙壁阻隔、距离衰减，进一步降低噪声影响。
辐射

施工期
/

/

/

/

调试期

射线装置

X射线

/

专业人员进行设备调试。

运营期

射线装置

X射线

/

射线装置工作产生的X射线经墙体屏蔽和其他有效防护屏蔽后，所致职业和公众照射剂量当量可达到评价标准。




表10  辐射安全与防护

	10.1项目安全措施

通过污染源分析可知，本项目运行期间产生的主要污染物为射线以及空气电离产生的少量臭氧和氮氧化物；手术过程中产生的医疗废物、医疗废水；工作人员产生的生活污水和生活垃圾。针对X射线污染、医院将采取以下响应辐射防护措施：

10.1.1工作区域管理

为了便于加强管理，切实做好辐射安全防范工作，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)要求，辐射工作场所分控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)规定：

控制区：注册者和许可证持有者应把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射或防治污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。

监督区：注册者和许可证持有者应将下述区域定为监督区:这种区域未被定为控制区，在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价。

本项目情况：

本次环评结合项目诊断、介入手术、辐射防护和环境情况特点，本项目控制区和监督区划分情况见表10-1；工作场所分区划分示意图见下图10-1。

表10-1  本项目控制区与监督区划分情况

工作场所

控制区

监督区

备注

新医院医技一部楼四层东南侧DSA手术室

DSA手术室

控制室、设备间、铅衣间及无菌库房
控制区内禁止外来人员进入，职业人员须穿戴铅防护服等防护用品在控制区内进行介入手术，以避免造成不必要的照射。监督区范围内应限制无关人员进入。

[image: image14.png]EEAD
@k Mpo21
- 5 s
= = HAK R
(@) S ol & 5.75m?
. I« 5
73 e ————
B
[
= 5 ,
—gg 18.44r)? w4 JH]
(&) ;
pret g 10.03m? "
5 5 S
w0 (S ToE Bt =
—_— G A
EWER 16.83m?
B SRABERAT e er) Lt
[ #hix — EF#HE 17 | 5t T | A [ e nenemAEReRRaRRAn ([ 8 KT
Cluss —onER AT panrare e hesn %
— e 5 :::: t- LT : FiiFE 7 L w





图10-1  本项目DSA工作场所两区划分示意图

控制区：在正常工作情况下控制区正常照射或防止污染扩散，以及在一定程度上预防或限制潜在照射，要求或可能要求专门防护手段和安全措施的限定区域。在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志并给出相应的辐射水平和污染水平的指示。应用行政管理程序如进入控制区的工作许可证和实体屏蔽(包括门锁和连锁装置)限制进出控制区，放射性操作区应与非放射性工作区隔开。

监督区:未被确定为控制区，正常情况下不需要采取专门防护手段或安全措施，但要不断检查其职业照射状况的指定区域。在监督区入口处的合适位置张贴辐射危险警示标记；并定期检查工作状况，确认是否需要防护措施和安全条件，或是否需要更改监督区的边界。

2、分区防护手段、安全措施及管理要求

控制区内禁止外来人员进入，职业工作人员在进行日常工作时尽量不要在控制区内停留，以减少不必要的照射。监督区范围内应限制无关人员进入。

（1）控制区的防护手段与安全措施

①在患者通道防护门、医护通道防护门和污物打包间防护门上设置“当心电离辐射”警告标志。电离辐射警告标志须符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)附录F要求；

②进入控制区设置门禁，限制人员进、出控制区；

③定期审查控制区的实际状况，改善防护手段或安全措施或该区的边界。

④按需要在控制区的入口处提供防护衣具、监测设备和个人衣物储存柜；

⑤定期审查控制区的实际状况，以确定是否有必要改变该区的防护手段或安全措施。
（2）监督区防护手段与安全措施

①以黄线警示监督区的边界，并在醒目的位置设置“当心电离辐射”警告标志；

②在监督区的入口处张贴监督区的标识标牌；

③定期检查该区的条件，以确定是否需要采取防护措施和做出安全规定，或是否需要更改监督区的边界；

建设单位应严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)的要求，结合医院实际情况，加强控制区和监督区的监管。

本次环评中结合项目诊治、辐射防护和环境情况特点，将DSA手术室划为控制区，控制室及其他划为监督区。两区划分采取的防治措施包括：控制区入口处设置工作信号指示灯和电离辐射警示标志，机器处于工作状态时，工作指示灯运行以警示不得进入控制区。在监督区设立警告标识和标牌，仅允许相关辐射工作人员进入，其余无关人员均不得随意进入。

10.1.2辐射安全及防护措施

本项目射线装置主要辐射为X射线，对Х射线的基本防护原则是减少照射时间、远离辐射源及加以必要的屏蔽。本项目对X射线外照射的防护措施主要有以下几方面。

1、设备固有措施

本项目设备从正规厂家购买，仪器本身采取了多种固有安全防护措施：

①本项目设备装有可调限束装置，使装置发射的线束宽度尽量减小，以减少泄漏辐射。

②采用栅控技术：在每次脉冲曝光间隔向旋转阳极加一负电压，抵消曝光脉冲的启辉与余辉，起到消除软X射线、提高有用射线品质并减小脉冲宽度作用。

③采用光谱过滤技术：在X射线管头或影像增强器的窗口处放置合适铝过滤板，以此消除软X射线以及减少二次散射，优化有用X射线谱。设备应提供适应DSA不同应用时所可以选用的各种形状与规格的准直器隔板和铝过滤板。影像增强器前面可酌情配置各种规格的滤线栅，以减少散射影响。

④采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视（如每秒25帧、12.5帧、6帧等可供选择），改善图像清晰度；并能明显地减少透视剂量。

⑤采用图像冻结技术：每次透视的最后一帧图像被暂存并保留于监视器上显示，即称之为图像冻结（last image hold，LIH）。充分利用此方法可以明显缩短总透视时间，达到减少不必要的照射。

⑥配备辅助防护设施：设备配备有防护屏蔽吊架、床旁安装了铅防护帘，在设备运行中可用于加强对有关人员采取放射防护与安全措施。

⑦配备相应的表征剂量的指示装置：设备配备有能在线监测并输出剂量的指示装置。

2、辐射工作场所污染防治措施

1）场所设计屏蔽措施

本项目按照《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)中X射线设备机房屏蔽防护要求进行设计建设，机房内最小单边长度为6.977m，机房内有效使用面积 ，满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)中规定的“单管头X射线机设备机房内最小有效使用面积20m2，机房内最小单边长度3.5m”的要求。

根据建设单位提供资料，本项目按照《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中X射线设备机房屏蔽防护要求进行设计，详见下表。
表10-2  本项目DSA机房辐射防护情况设计一览表

项目
DSA机房设计情况
（GBZ130-2020）防护要求

满足

情况

有效面积

58.82m2
≥20m2
满足

尺寸

长x宽：8.43mx6.977m，最小单边长度为6.977m。
≥3.5m
满足
手术室四面轻体屏蔽

四面墙体为均为电解钢板隔墙及4mm厚的铅板，铅当量约4mm
有用线束方向及非有用线束方向铅当量≥2.0mm。

满足
顶棚屏蔽

120mm钢筋砼楼板+3.0mm铅板，铅当量约4mm
满足
地面屏蔽

120mm钢筋砼楼板+3.0mmPb硫酸钡涂料，铅当量约4mm
满足
手术室观察窗屏蔽

机房观察窗尺寸为1580×1280mm，内嵌4mm防护高铅光学玻璃，铅当量约4mm
满足
手术室三道防护门屏蔽

三道防护门均为内衬4mm铅板的防护门，铅当量约4mm
满足
由表10-2可知，本项目DSA机房的屏蔽防护及机房内使用面积、单边长度均满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的要求，机房设计合理。本项目DSA机房防护设计方案见下图。

[image: image15.png]Ly B i
+3.0mm

A4 R4 4mm;

SR 120mm B9 775 70 4% 4R

B BT = SR 120mm 89 755 7 15 B HBi 5] 4mmPb

+3.0mmPb G PR #Y B2) 4mm \
\

VYT R P 43909 v AR i
55 Je amm TG HEY
&4 4mm

HBiH71T 4mmPb

By PHEARE

WL IR ST I8 MR R AP KT 10 54657

I 5] 4mmPb

DsA S NI %

AR AR

fetE

HLs W 5
W R
1580x1280
mm 5
# HrM
#) Amm

HAKTA]
[Qw:EY

B sk T4
BT 10 f5420





图10-2  本项目DSA机房防护设计平面示意图

[image: image16.png]B | T i

DSA BUERT: ET 120mm #45
REH+3.0mm YA, 44 B4 4mm

DSA Btk WIEsE 9350
PSR B K 4 J5 9 HEAR

3.0mm Hiii

BB TR Rt =+ 415 AR

4.0mm Hii

BB M : SR 120mm 49 55 2 BEAR
+3.0mmPb R IIREL, 412 B2 4mm

Wi GRBE+IRER AR KD

3.0mm iR R




图10-3  本项目DSA机房防护设计剖面示意图

综上所述，机房最小单边长度 6.977m，机房内有效使用面积为58.82m2，满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)中规定“单管头X射线机机房内最小有效使用面积20mm2，机房内最小单边长度3.5m”的要求。DSA机房防护铅当量均满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)中规定的“有用线束方向铅当量2mm，非有用线束方向铅当量 2mm”的要求。

2）电缆布设

项目控制电缆从设备基座下方设置电缆沟（宽300mm，深80mm），DSA、机房电缆沟穿过屏蔽墙进入控制室和设备间。电缆采用“U”型电缆沟穿墙，电缆沟内电缆全部包裹一层4mm厚铅皮，上方再加2mm不锈钢盖板，能够有效防止射线泄漏，穿墙部分不会影响墙体整体的防护性能。电缆沟剖面示意见图10-4。

[image: image17.png]4mm 4 B AL+ 2mm B ANAR B

A





图10-4  项目DSA手术室电缆沟剖面示意图

电缆沟辐射防护可行性分析：项目DSA手术室穿墙电缆沟均采用“U”型电缆沟穿墙，电缆沟内电缆全部包裹一层4mm厚铅皮，上方再加2mm不锈钢盖板，可有效防止射线泄漏；同时电缆沟的坑道内用硫酸钡作为屏蔽补偿，避免电缆沟的设置致使地面出现防护薄弱环节。项目电缆沟的设置充分考虑了地面和穿墙部分的整体防护性能，采取项目设计的屏蔽防护措施后，能够有效防止射线直接从电缆沟照射出机房，拟采用的屏蔽防护措施满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）；电缆沟的设置不会影响DSA手术室整体的防护性能和机房外的辐射水平，对周围环境影响甚微；故项目机房电缆沟防护设计方案可行。
3)通排风系统
项目DSA手术室内采用上进下排的通风系统，排风采用独立的排风管道接入医技一部顶楼排出DSA手术室。DSA手术室进风量1500m3/h，排风量1500m3/h。排风管道：DSA手术室排风口离地约300mm，均从机房南侧穿墙出机房，距DSA机房地板约3m，室吊顶和墙体均预留200*200mm风孔，穿防护墙处采用垂直斜向45°穿墙，风管用4mm厚铅皮包裹，包裹长度为穿墙前后各50cm，风管与墙体交接处用4mm厚铅皮搭接，搭接长度为30cm；送风管道从机房顶棚接入DSA机房内，穿防护墙处采用垂直斜向45°穿墙距DSA机房地板约3m，风管用4mm厚铅皮包裹，包裹长度为穿墙前后各50cm，风管与墙体交接处用4mm厚铅皮搭接，搭接长度为30cm。在机房内防护墙侧风孔安装铅防护百叶，铅防护百叶防护当量≥4.0mmpb。经过铅防护百叶和铅皮等防护措施处理后，能够有效防止射线直接从风管照射出机房。因此风管穿墙部分不会影响墙体整体的防护性能和手术室外的辐射水平。DSA手术室内设计通风换气不小于4次/h，排风采用独立的排风管道接入医技一部顶楼排出，手术室内能够保持良好的通风。通排风管道穿墙剖面示意见下图。

[image: image18.jpg]wuOyg

200mm

dmm





图10-5  项目DSA手术室通排风管道穿墙剖面示意图

通排风方案可行性分析：①本项目DSA手术室内均采用上进下排的通风系统，进风和排风不会相互影响；②项目通排风采用独立的排风管道接入医技一部楼排风井后排出DSA手术室排风采用独立的排风管道接入医技一部顶楼排出，非人员活动密集区，不会对周围人员产生影响；③本项目排风口设置有铅防护百叶，防护当量≥4.0mmpb，经过屏蔽后对周围环境影响很小。④穿墙部分斜向45°穿墙，管道与墙体间隙用密封胶封堵填实，风管用4mm厚铅皮包裹，经过防护措施处理后，能够有效防止射线直接从风管照射出机房，经过屏蔽后，不会影响墙体整体的防护性能和手术室外的辐射水平，对周围环境影响很小。⑤DSA手术室内通风量不小于1500m3/h，设计通风换气不小于4次/h，手术室内能够保持良好的通风。

综合分析，项目DSA手术室能够保持机房内良好的通风；同时采取辐射防护措施后，通排风管道穿墙和风管的设置不会影响机房屏蔽效果，机房废气经过独立排风管引至医技一部顶楼排出，为非人员活动密集区，对周围环境影响甚微；故本项目通排风方案是可行的。

4）工作场所布局

本项目射线装置机房相邻区域布局及功能详见下表。

表10-3  本项目DSA手术室的相邻区域布局及功能

工作场所名称

方位

名称

功能

备注

DSA手术室

机房西南侧

医技一部楼体

无
/

机房东北侧

洁净走廊

医护、患者进入机房前的洁净区域

/

机房东南侧

控制室、无菌库房

手术室配套区域

/

机房西北侧

污物走廊、缓冲区域、卫生通道等

污物专用走廊；医护人员卫生通道及缓冲区域
/

机房上方

楼顶

所在楼楼顶顶面

/

机房下方

主任办、护士长办及休息区

主任及护士长办公室，患者休息

/

5）紧急停机按钮

建设单位拟在射线装置控制台上、机房内诊疗床操作面板上均设置紧急停机按钮(各按钮与X线系统连接)。DSA射线装置系统的X线系统出束过程中，一旦出现异常，按动任紧急停机按钮，均可停止X线系统出束。

6）门灯联锁装置、电离辐射警示标志

DSA 机房入口、屏蔽门中部设置“当心电离辐射”警示标志，警示人们注意可能发生的危险。机房门上方设置醒目的工作状态指示灯，灯箱上设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句，同时，工作状态指示灯能与机房门有效关联，当机房门开启时，警示灯熄灭，机房门关闭时，警示灯开启。严格遵守 DSA操作规程，加强门灯联锁装置维护，只有在机房完全关闭，工作状态指示灯亮时DSA 才可出束诊疗，避免医务人员及公众受到误照射。
7）个人防护用品、监测仪器

防护用品：本项目拟为每间射线装置机房的辐射工作人员配备铅衣3件、铅围脖3个、介入防护手套2套、铅眼镜3幅、铅帽3件，本项目共1间DSA射线装置机房，因此共计配备铅衣3件、铅围脖3个、介入防护手套3套、铅眼镜3幅、铅帽3件，其防护铅当量均不低于0.5mm，详见下表。

表10-4  个人防护用品配备表
放射检查类型

工作人员个人防护用品

GBZ130-2020要求

拟设措施

是否满足要求

介入放射性工作

工作人员

个人防护用品：铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套

选配：铅橡胶帽子

铅衣3件、铅围脖3个、介入防护手套2套、铅眼镜3幅、铅帽3件
满足

辅助防护设施：铅悬挂防护屏/铅防护品帘、床侧防护帘/床侧防护帘

选配：移动铅防护屏风

辅助防护设施：铅悬挂防护屏/铅防护吊帘、床侧防护帘/床侧防护帘

满足

受检者

铅橡胶性腺防护围裙(方形)或方巾、铅橡胶颈套

选配:铅橡胶帽子

受检者：配备围裙或方巾2套、颈套2套，铅橡胶帽子2个

满足

根据表10-4，医院拟为本项目辐射工作人员配备的个人防护用品满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)要求。

监测仪器：为防止射线装置操作人员被误照射，医院需配备1台便携式辐射监测仪，射线装置机房拟配备2台个人剂量报警仪，并为每位辐射工作人员佩戴个人剂量计。

8)时间防护

在满足诊疗要求的前提下，在每次使用射线装置进行诊疗之前，根据诊疗要求和病人实际情况制定最优化的诊疗方案，选择合理可行的射线照射参数，减少照射时间。

介入手术医生穿戴铅防护用品、佩戴个人剂量计和携带个人剂量报警仪进入射线装置机房进行手术，产生紧急情况时，医生按下诊疗床上的紧急停机按钮或控制室人员按下控制室紧急停机按钮，停止X射线出束，不定期用便携式辐射监测仪对射线装置机房周围进行监测，发现异常，及时处理，减少对外围人员的照射。

综上，项目DSA机房拟设置的各安全措施示意图见下图。

[image: image19.png](_J [ . =y B b =—I" —
OP1 IZ% R
- DSA ﬁT’A ﬂ(i o 5 smm
[ 1l
| 58.82m? ﬁi
0l gl E btk
i‘ ; ‘L 4mmdp *
; L i
N L/ _
ol R §
e ERER
e 16.83m?
A
A Ragd
© PRSI ABHARAT [0
i WBUER. X n. ::l .«;‘ 3 o :n.- T
= . AR : :::1 o :::: (2K %R 1w
= BiRER R ] kxsd





图10-6  项目DSA机房拟设置的各安全措施示意图

10.1.3与《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）符合性分析

本项目与《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）符合性分析，详见下表。

表10-5  与《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）符合性分析

序号

要求

本项目情况

符合情况

1

6.1.1应合理设置X射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应尽量避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。

根据建设单位提供资料，DSA设备拟采取机房内东西向布设，确保有用线束不会直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。

符合

2

6.1.2X射线设备机房(照射室)的设置应充分考虑邻室(含楼上和楼下)及周围场所的人员防护与安全。

DSA机房北侧、东北侧、东侧及东南侧均为洁净走廊，西南侧及西侧医技一部楼体，西北侧为污物走廊及OP2正压手术室辅助用房；DSA机房楼下三层为主任办、护士长办，机房邻室不涉及敏感科室。
符合

3

6.1.3每台固定使用的X射线设备应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布局要求；

本项目DSA设备设有单独的机房，满足使用设备的布局要求。

符合

4

6.1.5除床旁摄影设备、便携式X射线设备和车载式诊断X射线设备外，对新建、改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的X射线设备机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应符合表2的规定“单管头X射线设备(含C形壁，乳腺CBCT)机房内最小使用面积不小于20m2，机房内最小单边长度不小于3.5m2”
本项目DSA机房的有效面积为58.82m2(8.43mx6.977m)，机房最小有效使用面积及最小单边长度满足要求。
符合

5

6.2.1不同类型X射线设备(不含床旁摄影设备和便携式X射线设备机房的屏蔽防护应不低于“表3不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求”的规定“C形X射线设备机房有用线束方向铅当量和非有用线束方向铅当量均不得小于2mmPb”。

DSA机房四面墙体为均为电解钢板隔墙及4mm厚的铅板，铅当量约4mm；屋顶为120mm钢筋砼楼板+3.0mm铅板，铅当量约4mm；地面为120mm钢筋砼楼板+3.0mmPb硫酸钡涂料，铅当量约4mm。三道防护门均为内衬4mm铅板的防护门，铅当量约4mm（医生通道防护门尺寸：1.1m宽×2.2m高；患者通道防护门尺寸：1.7m宽×2.2m高；污物通道防护门尺寸：1.0m宽×2.15m高）；机房观察窗尺寸为1580×1280mm，内嵌4mm防护高铅光学玻璃，铅当量约4mm。均满足标准2mmPb的要求。
符合

6

6.2.3机房的门和窗关闭时应满足“表3不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求”的规定“C形臂X射线设备机房有用线束方向铅当量和非有用线束方向铅当量均不得小于2mmPb”的要求。

拟建DSA机房观察窗等效铅当量为4mm，防护门等效铅当量为4mm，均满足标准2mmPb的要求。

符合

7

6.4.1机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到受检者状态及防护门开闭情况。

机房设有观察窗及摄像监控系统，其设置的位置便于观察到受检者状态及防护门开闭情况。

符合

8

6.4.2机房内不应堆放与该设备诊断工作无关的杂物。

机房内不堆放与该设备诊断工作无关的杂物。

符合

9

6.4.3机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。

DSA机房内设置通排风系统，确保通风良好。

符合

10

6.4.4 机房门外应有电离辐射警告标志；机房门上方应有醒目的工作状态指示灯，灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句；候诊区应设置放射防护注意事项告知栏。

机房门外有电离辐射警告标志；机房门上方有醒目的工作状态指示灯，灯箱上设置有“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句；候诊区设置放射防护注意事项告知栏，提醒无关人员注意辐射安全，防止无关人员进入。

符合

11

6.4.5平开机房门应有自动闭门装置；推拉式机房门应设有曝光时关闭机房门的管理措施；工作状态指示灯能与机房门有效连锁。

平开机房门设置闭门装置，电动推拉门防护门设有曝光时关闭机房门的管理措施，均设置门灯联锁、工作状态指示灯。

符合

12

6.4.6电动推拉门宜设置防夹装置。

电动推拉门设置防夹装置，保证人员出入安全。

符合

13

6.4.7受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。

受检者不在机房内候诊，手术前，患者在换床间做好手术准备，由医护人员推至DSA机房内手术，陪检人员均在过道等候，不进入DSA机房。

符合

14

6.4.7受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。

机房出入门处于散射辐射相对低的位置。

符合

15

6.5.1每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于“表4个人防护用品和辅助防护设施配置要求”基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。

本项目介入手术室工作人员配备：铅衣3件、铅围脖3个、介入防护手套2套、铅眼镜3副、铅帽3件
符合

16

6.5.3除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于0.25mmPb；介入防护手套铅当量应不小于0.025mmPb；甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于0.5mmPb；移动铅防护屏风铅当量应不小于2mmPb。

医院为本项目医护工作人员配备相关防护用品，除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量均保证医护人员手术期间的为0.5mm，防护需求；医院为受检者配备相关防护用品，包括0.5mmPb的铅橡胶性腺防护围裙(方形)或方巾和铅橡胶颈套、铅橡胶帽子；若需配备移动铅防护屏风铅当量应不小于2mmPb。

符合

17

6.5.4应为儿童的X射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于0.5mmPb

为儿童的X射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量均为0.5mmPb。

符合

18

6.5.5个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以防止断裂。

个人防护用品均妥善存放，不折叠放置。

符合

综上，本项目符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的相关要求。

	10.2三废的治理

10.2.1废气治理措施

本项目DSA曝光过程中产生会产生臭氧、氮氧化物，根据设计单位提供资料，本项目射线装置机房采用通排风系统进行通排风，其中DSA手术室进风量1500m3/h，排风量1500m3/h。排风口位于DSA手术室所在医技一部四层侧面，本项目射线装置在曝光过程中产生少量臭氧和微量氮氧化物，采取上进下排的通风系统，经独立的排风管道接入医技一部顶楼排出室外，经自然稀释后对周围环境影响不大。

10.2.2废水治理措施

本项目DSA采用数字成像，无废显、定影液产生，无需相关治理措施。医护人员产生的生活污水和介入手术及清洗器械产生的医疗废水依托医院主体污水处理系统处理达标后经市政管网排入污水处理厂。

10.2.3固体废弃物治理措施

本项目射线装置采用数字成像，不涉及成像废胶片等废物产生。介入手术时产生的医用器具和药棉、纱布、手套等医用辅料，采用专门的收集容积集中回收后，转移至医疗废物暂存库，按照普通医疗废物执行转移联单制度，由当地医疗废物处理机构定期进行统一处置。工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院进行统一集中收集后交由环卫部门统一处置。

10.2.4噪声治理措施

本项目DSA机房设置独立净化空调机组，通排风系统运行时会产生噪声排气风机选用低噪音类型设备，噪声值<51dB(A)，排风、新风(送风)管道上设置有消声器，外机支架上面使用减振器降噪处理，通过降噪措施降噪后，经过墙体阻隔和距离衰减后，对周围环境影响不大。

综上所述，医院针对本项目射线装置机房产生的各项污染物采取了有效的污染防治措施。

10.2.5环保投资及投资分析

为了保证医用射线装置应用项目工作安全持续开展，医院应投入一定资金建设必要的环保设施，配置监测仪器和个人防护用品。具体环保设施及投资见下表。

今后在实践中应根据国家发布的法规内容，结合医院的实际情况，及时补充必要的设施、设备，使之符合国家法规和满足实际需要。

表10-6  辐射防护设施（措施）及投资估算一览表

类 别

设备、机房、

人员

环保设施

投资金额

（万元）

已有措施

拟设设施

废气处理

射线装置机房

/

1套通排风系统（DSA手术室进风量1500m3/h，排风量1500m3/h）。

2.0

电离辐射防护

辐射防护主体设施工程费用

/

机房墙体、铅门、铅玻璃、硫酸钡防护涂料、防护钡板、铅悬挂防护屏、铅悬挂防护帘购买及安装施工。

20.0
安全装置
/

门灯、闭门、防夹联锁装置5套。

8.0
/

视频监控系统及对讲装置2套。

/

紧急开门装置3套。
/

工作状态指示灯3套。
/

防挤压装置1套。
/

急停开关2套。
/

入口电离辐射警告标志3个。
规章制度

/

规章制度上墙。

辐射安全与防护培训

/

未取得培训合格证的辐射工作人员参加辐射安全与防护的培训。

2.0

个人防护用品

项目涉及的设备

/

工作人员：铅衣3件、铅围脖3个、介入防护手套2套、铅眼镜3副、铅帽3件。

受检者：围裙或方巾2套、颈套2套，铅橡胶帽子2个，(成人1套，儿童1套)。
5.5

监测仪器

项目涉及的设备

/

便携式辐射监测仪1台，个人剂量报警仪2台，个人剂量计14个。

2.5

辐射项目环境影响评价

环境影响评价报告。
5.0

辐射项目竣工环境保护验收

/

/

竣工验收监测。

5.5

事故应急

应急物资储备

/

应急物资储备及演练。

3.0

合计

53.5

本项目总投资800万元，环保投资约53.5万元，占总投资的6.69%。




表11  环境影响分析

	11.1建设阶段对环境的影响

本项目属于北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）配套DSA手术室，位于该医院医技一部四层东南侧。北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）与“昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）”为同一项目，土建工程已经包含在《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书》(批复文号为：昆经开生环复〔2023〕15号)中，土建施工环境影响本次环评不涉及。本次评价的射线装置及其机房在施工阶段仅为辐射防护装修及安装调试，辐射防护装修施工将产生少量扬尘、施工噪声、施工废水、固体废物等污染物，安装调试过程中会产生少量臭氧、氮氧化物，将对周围环境产生一定的影响。

11.1.1防护装修施工的环境影响分析

(1)大气环境影响分析

机房在防护装修时，将产生少量的扬尘和废气，但这方面的影响仅局限在医院内部。本项目施工期间产生的扬尘量较小，通过建设施工中采取湿法作业，尽量降低粉尘对周围环境的影响，施工期产生的少量扬尘对项目周围大气环境影响较小。装修过程中产生的废气污染物相对较少，通过加强通风或室内空气净化措施，在装修时采用“环保型”油漆及涂料，装修时保持场所清洁、湿润，将装修废气的影响降至最低，对周围环境产生的影响可接受。

(2)声环境影响分析

机房在装修阶段产生不同程度的噪声，对周围环境造成一定的影响。在施工时严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准。本项目施工方式主要为人工施工，切割机等设备的使用较少，同时项目施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失。因此，本项目施工对周围声环境影响时间和强度均较小，但必须重视对施工期噪声的控制，特别是应减小对其他工作单元的不利影响。

针对本项目而言，施工期噪声污染防治措施具体有：

①合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，22：00~6：00禁止施工作业。

②优先选用低噪声设备，日常应注意对施工机械、设备的维修、保养，使其保持良好的运行状态。

经采取上述有效措施后，可有效降低本项目施工过程中噪声对周围的影响，整体而言，影响较小，环境影响可接受。

（3）水环境影响分析

本项目施工期间施工人员会产生少量生活污水，根据主体环评中地表水环境影响评价结论，施工过程产生的施工废水沉淀后回用于施工现场降尘洒水，不外排；施工人员生活废水依托原洛羊卫生院化粪池处理后外排进入秋景路市政污水管网，最后进入倪家营水质净化厂处理，对周围水环境影响较小。

（4）固体废物

项目施工期固体废弃物主要是生活垃圾、建筑垃圾。

①生活垃圾

施工期生活垃圾产生量较少，应妥善处置，保持施工区环境的洁净卫生。生活垃圾采用垃圾箱集中收集后由当地环卫部门统一清运；并且在施工活动中，应严格禁止影响城市生态环境和随意抛洒垃圾的行为。

②建筑垃圾

项目施工期产生的建筑垃圾主要为建筑垃圾、包装袋、包装箱、碎木块、废水泥等。建筑垃圾定点堆放，充分回收可利用的建筑垃圾后，由施工单位或承建单位与市政部门联系外运至指定的建筑垃圾堆放场。

综上，本建设项目工程量较小，施工期较短。通过控制作业时间，合理安排好各种噪声施工机械使用时间，避开午休时间，禁止夜间施工，采用围挡，加强施工现场管理等手段，对周围环境影响不大。施工影响随着工程的结束而消失，环境影响可接受。

11.1.2安装调试阶段环境影响分析

本项目设备的安装调试由厂家专业人员完成，医院不得自行拆卸、安装设备。本项目设备安装和调试均在机房内完成。DSA 射线装置安装调试工作均在机房屏蔽措施已落实到位、防护门关闭的机房内完成，由设备厂家具有相应能力且通过辐射安全考核的专业人员在机房内完成。同时应加强辐射防护管理，在此过程中医院应保证各屏蔽体屏蔽到位，关闭防护门，在机房门外设立辐射警示标志，禁止无关人员靠近，操作人员必须持证上岗并采取足够安全的个人防护措施，并排入看守，人员离开时机房必须上锁。设备的安装和调试均在机房内进行经过墙体的屏蔽和距离衰减后对环境的影响可接受，本项目调试过程中开机曝光时间很短，臭氧、氮氧化物的产生量很少，经排风系统收集排放对周围环境影响较小。
此外，设备试用、调试、检修期间，控制室须有工作人员值守。
11.2运行阶段对环境的影响

11.2.1辐射环境影响分析

本项目运营期的主要环境问题是、射线装置开机曝光时产生的X射线。

    本环评采用预测方法分析本项目设备在正常运行期间对辐射工作人员及公众的辐射影响。

（一）机房外辐射环境影响分析

1、DSA机房防护设施

根据建设单位提供的资料，DSA机房防护参数见下表11-1。

表11-1  本项目DSA机房辐射防护情况设计一览表

DSA机房防护设施
四周墙体

顶棚

地面

防护门

观察窗
医护人员防护

四面墙体为均为电解钢板隔墙及4mm厚的铅板，铅当量约4mmPb
120mm钢筋砼楼板+3.0mm铅板，铅当量约4mmPb
120mm钢筋砼楼板+3.0mmPb硫酸钡涂料，铅当量约4mmPb
三道防护门均为内衬4mm铅板的防护门，铅当量约4mmPb
机房观察窗尺寸1580×1280mm，内嵌4mm防护高铅光学玻璃，铅当量约4mmPb
铅衣、铅围脖、铅眼镜等防护用品(0.5mmPb)

2、运行工况及参数选择

为防止烧毁球管、延长设备使用寿命，实际工作时，DSA管电压和管电流通常都留有较大的余量。根据建设单位提供资料，本项目DSA设备最大额定管电压为125kV、最大额定管电流为1000mA，通常透视模式下管电压在60~75kV、管电流在4~12mA，减影拍片模式下管电压在60~95kV、管电流在200~600mA。
保守起见，本项目按透视模式(75kV、12mA)、减影拍片模式(95kV、600mA)进行预测。

DSA进行曝光时分两种情况：

①减影拍片过程辐射影响分析

在减影拍片过程中，操作人员位于控制室内，操作人员采取隔室操作的方式，操作人员在控制室内通过铅玻璃观察窗观察手术室内病人情况，通过对讲系统与病人交流。

②脉冲透视过程辐射影响分析

病人需进行介入手术治疗时，为更清楚地了解病人情况，会有间歇或连续曝光，并采用连续脉冲透视。该手术操作过程医师位于铅帘后身着铅服、戴铅眼镜及铅围脖等，在曝光室内对病人进行直接的手术操作。

本项目DSA设备主射方向向上，机头有用线束直接照向患者，不会直射到机房四周墙体、顶棚、防护门及铅窗，且DSA图像增强器对X射线主束有屏蔽作用，参照NCRP147报告《Structural Shielding Design For Medical X-Ray Imaging Facilities》，DSA屏蔽估算时不需要考虑主束照射，本项目重点考虑手术过程中泄漏辐射和散射辐射对机房外周围环境的辐射影响。
3、关注点位设置

本项目关注点的选取主要考虑可能对工作人员或公众产生影响的区域。DSA在使用时，机头会在床旁一定范围移动，在屏蔽计算时，保守取设备球管靶点到四周墙壁最近处、观察窗和防护门外0.3m处，顶棚上方(楼上)距顶棚地面100cm，机房地面下方(楼下)距楼下地面170cm，以人员受照剂量当量可能最大的位置作为关注点。详见图11-1、11-2。

[image: image20.jpg]5 &
¥ W s b
8300 80 8000 8000

8000 2200 ,1650,1650, 2200 4000 , 4000 2100 , 5900
& ——— et | |

6900

3300

w3300

300

. 2200

A | WA 0P7 114 0P8 I1%% 0P9 I1%
aan® 46.96m*

48.98m"

]
§

o ERRNEHESFAELER

BT | e # T

k
L

-j 1:175

"B

L[ U0 o
N - EER EHER
0P3 11 0P5 114t

+
FARHEE (900x1700x400)

=

koA AR (900x1700x400)

45350

=
i

FU AR (900xT7004400)
BAARHH (900x1700x400)

50

[

n s o A -t 0P6
= & hf“ .
<] < L

0

K ARHTH (1180x1150x250)
HAAEARE (900x300x150)

= | RAAREEES (900x250x100)
M| (3x220v+1x380v)

@ | — | s G005

=l

8300

= M2 | 2200
N o | IARARAAN (900x1060x120)
—
o SHy | RARBBARN (900x600x120)
R
I
(=)
(=3
L)
~

[ek
w2 JEEREEAR o]

. |
e

Rl | FRETHAZ Q00k00A®)

EEURAEEE RE30 LKUBRANERSE
R41180x700x200mm EEREE EEXRH.

FATth FHAREA (900¢1800x400)

=
- FAAKEE (900x1700x400)

BB
ERRAE
O | EAREE 0L

835
35

LEB-xx | SASERERRANTH

& %
A EDSABLB L E / "
®
end RREBRRARER  [n09)

3l S
3 3700 | 4000 | 2300 | 2700 | 2700 & 4000 | 4000 5700 300 | 4700 6000 e

8! 8000 8000 6000 000 300 a7 | 22 | £
52600 BEE | MR 00 BE% | eM | T U

|

5 | 0 |

BEt | pe o0 wEE | e CCCURES EX-EWETEGEE - | 1w
® ® (5] ® (53 ® be) izm&in;mmm]+ oo





图11-1  DSA机房外各关注点位置图

[image: image21.png]:ﬂmmﬁ’ﬁ&imﬁ

3m

OnnFAEHEEH

DSALE

120 E R AR




图11-2  DSA机房楼上楼下关注点位置示意图

根据DSA机房外各关注点位置，各关注点距离见表11-2。

表11-2  DSA机房外各关注点距离

编号

关注点位置

靶距关注点的距离（m）

1#

DSA机房东南侧控制室铅玻璃外30cm
4.63

2#

DSA机房东南侧控制室铅门外30cm
5.85

3#

DSA机房东南侧墙体（无菌库房）外30cm
4.77

4#

DSA机房东北侧最近墙体（洁净走廊）外30cm
5.52

5#

DSA机房东北侧患者通道铅门外30cm
5.83

6#

DSA机房西南侧最近墙体外30cm（悬空区域）

4.27

7#

DSA机房西北侧污物走廊铅门外30cm
4.92

8#

DSA机房西北侧最近墙体外30cm（包括缓冲区、卫生通道等）
4.35

9#

DSA机房上方顶楼屋面（距顶棚地面100cm）
5.32

10#

DSA机房下方主任办、护士长办及休息区

（距楼下地面170cm）
2.12

4、辐射环境影响预测分析

（1）年附加有效剂量估算

根据辐射安全手册，X-γ射线产生的外照射人均年有效剂量计算公式如下：

E=H×10-3×h×η×WT………………………………（式11-1）

式中：

H—关注点的剂量当量率（μSv/h）；
E—关注点的附加有效剂量（mSv/a）；

h—工作负荷（h/a）；
η—对防护区的占用因子，表示人员在防护区停留的时间；经常有人员停留的地方取1，有部分时间有人员停留的地方取1/4，偶然有人员停留的地方取1/16；
WT —组织权重因子，取1。

根据建设单位提供资料，本项目共设置1台DSA，由微创介入医学科联合其他科室开展介入手术。根据建设单位提供资料，预计年开展介入手术共约3000台，年减影出束时间为100h，年透视出束时间为750h，因此，本项目1台DSA年出束总时间850h（透视750h+减影100h）。
（2）泄漏辐射

根据中国原子能出版社2012年出版的《实用辐射防护与剂量学》（应用篇）第9章“辐射防护屏蔽设计”，泄漏辐射不应超过有用线束平均值的0.1%。根据《辐射防护手册》（第一分册）（李德平、潘自强主编），计算公式如下：


[image: image22.wmf]R

m

W

.

B

μ

I

R

X

H

´

´

´

´

×

×

×

´

=

·

·

60

10

73

8

%

1

.

0

3

2

1

......................（式11-2）               

式中：
[image: image23.wmf]·

H

—关注点处的泄漏辐射当量剂量率，μSv/h；


[image: image24.wmf]·

m

X

1

—每mA管电压产生的X射线在1m处的照射量率，R/mA·min；根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020），X射线设备等效总滤过应不小于2.5mmAl；查《辐射防护手册》（第一分册）图4.4c，保守考虑取X射线过滤为2.0mmAl的情况下不同管电压对应的X射线照射量率，当减影管电压为95kV时，查得
[image: image25.wmf]·

m

X

1

=1.00R·mA-1·min-1；当透视管电压为75kV时，查得
[image: image26.wmf]·

m

X

1

=0.65R·mA-1·min-1；

R—辐射源点（靶点）至关注点的距离，m；
I—管电流，mA；（DSA减影600mA，透视12mA）；
μ—利用因子，取1；
WR—辐射权重，取1；

B—屏蔽透射因子，按照《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）附录C中公式计算：

[image: image27.wmf]g

ag

a

b

a

b

1

1

B

-

ú

û

ù

ê

ë

é

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

X

e

…………………式（11-3）

式中：X—屏蔽材料铅当量厚度，mm；

α、β、γ—对不同管电压X射线辐射衰减的有关的拟合参数；本项目DSA透视最大管电压75kV、减影最大管电压95kV，查《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）表C.2无75kV对应的X射线辐射衰减有关的拟合参数，因此保守采用表中90kV、100kV对应的X射线辐射衰减有关的拟合参数，查得铅对于90kVX射线辐射衰减的拟合参数（铅）α=3.067、β=18.83、γ=0.7726，100kV（主射）X射线辐射衰减的拟合参数（铅）α=2.500、β=15.28、γ=0.7557。

根据本项目DSA手术室设置位置，由于DSA手术室四周边界分别位于东北侧、东南侧、西南侧、西北侧，本次分别以DSA手术室东北侧、东南侧、西南侧、西北侧为四周边界进行预测。本项目DSA机房各关注点漏射屏蔽透射因子计算结果一览表见表11-3，本项目DSA手术室四周各关注点的泄漏辐射计算结果见表11-4。

表11-3  本项目DSA机房各关注点漏射屏蔽透射因子计算结果一览表

序号

预测点信息
模式

屏蔽铅当量（mmPb）
α
β
γ
B
方位

位置

1

DSA机房

东南侧
控制室铅玻璃外30cm
透视
4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影
2.5
15.28
0.7557
3.39E-06
2

控制室铅门外30cm
透视
4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影
2.5
15.28
0.7557
3.39E-06
3

墙体（无菌库房）外30cm
透视
4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影
2.5
15.28
0.7557
3.39E-06
4
DSA机房

东北侧
最近墙体外30cm

（洁净走廊）

透视

4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影

2.5
15.28
0.7557
3.39E-06
5

患者通道铅门外30cm
透视

4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影

2.5
15.28
0.7557
3.39E-06
6

DSA机房

西南侧
最近墙体外30cm

（悬空区域）
透视

4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影

2.5
15.28
0.7557
3.39E-06
7
DSA机房

西北侧
污物走廊铅门外30cm
透视

4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影

2.5
15.28
0.7557
3.39E-06
8

最近墙体外30cm（包括缓冲区、卫生通道等）
透视

4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影

2.5
15.28
0.7557
3.39E-06
9
DSA机房

上方
顶楼屋面

（距顶棚地面100cm）
透视

4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影

2.5
15.28
0.7557
3.39E-06
10

DSA机房

下方
主任办、护士长办及休息区（距楼下地面170cm）
透视

4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影

2.5
15.28
0.7557
3.39E-06



表11-4  本项目DSA手术室内及周围各预测点漏射辐射预测结果表

	序号
	预测点信息
	模式
	辐射源点至关注点的距离R（m）
	防护情况
	屏蔽透射因子B
	剂量率

（μSv/h）
	居留因子η
	年最大出束

时间（h）
	有效剂量

（mSv/a）
	涉及人员

类型

	
	方位
	位置
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DSA机房

东南侧
	控制室铅玻璃外30cm
	透视
	4.63
	铅玻璃（4mm铅当量）
	3.69E-07
	7.03E-05
	1
	750h
	5.27E-05
	职业人员

	
	
	
	减影
	
	
	3.39E-06
	4.97E-02
	
	100h
	4.97E-03
	职业人员

	2
	
	控制室铅门外30cm
	透视
	5.85
	医生铅门（4mm铅当量）
	3.69E-07
	4.41E-05
	1
	750h
	3.31E-05
	职业人员

	
	
	
	减影
	
	
	3.39E-06
	3.12E-02
	
	100h
	3.12E-03
	职业人员

	3
	
	墙体（无菌库房）外30cm
	透视
	4.77
	电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）
	3.69E-07
	6.63E-05
	1/16
	750h
	3.11E-06
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	3.39E-06
	4.68E-02
	
	100h
	2.93E-04
	公众人员

	4
	DSA机房

东北侧
	最近墙体外30cm

（洁净走廊）
	透视
	5.52
	电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）
	3.69E-07
	4.95E-05
	1/4
	750h
	9.28E-06
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	3.39E-06
	3.50E-02
	
	100h
	8.75E-04
	公众人员

	5
	
	患者通道铅门外30cm
	透视
	5.83
	病人铅门（4mm铅当量）
	3.69E-07
	4.44E-05
	1/4
	750h
	8.33E-06
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	3.39E-06
	3.13E-02
	
	100h
	7.83E-04
	公众人员

	6
	DSA机房

西南侧
	最近墙体外30cm

（悬空区域）
	透视
	4.27
	电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）
	3.69E-07
	8.27E-05
	1/16
	750h
	3.88E-06
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	3.39E-06
	5.84E-02
	
	100h
	3.65E-04
	公众人员

	7
	DSA机房

西北侧
	污物走廊铅门外30cm
	透视
	4.92
	污物铅门（4mm铅当量）
	3.69E-07
	6.23E-05
	1/4
	750h
	1.17E-05
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	3.39E-06
	4.40E-02
	
	100h
	1.10E-03
	公众人员

	8
	
	最近墙体外30cm（包括缓冲区、卫生通道等）
	透视
	4.35
	电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）
	3.69E-07
	7.97E-05
	1/4
	750h
	1.49E-05
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	3.39E-06
	5.63E-02
	
	100h
	1.41E-03
	公众人员

	9
	DSA机房

上方
	顶楼屋面

（距顶棚地面100cm）
	透视
	5.12
	120mm钢筋砼楼板+3.0mm铅板（4mm铅当量）
	3.69E-07
	5.75E-05
	1/16
	750h
	2.70E-06
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	3.39E-06
	4.06E-02
	
	100h
	2.54E-04
	公众人员

	10
	DSA机房

下方
	主任办、护士长办及休息区（距楼下地面170cm）
	透视
	2.12
	120mm钢筋砼楼板+3.0mmPb硫酸钡涂料（4mm铅当量）
	3.69E-07
	3.35E-04
	1
	750h
	2.51E-04
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	3.39E-06
	2.37E-01
	
	100h
	2.37E-02
	公众人员


	（3）散射辐射

对于病人体表的散射X射线可以用反照率法估计。可按下式进行预测估算（引用辐射防护手册第一分册，P437）：

[image: image28.wmf]R

3

2

0

1

60

10

73

.

8

400

)

d

(

W

B

S

I

d

X

H

s

m

s

´

´

´

´

×

×

×

×

×

=

×

·

a

m

....（式11-4）

式中：

Hs——预测点处的散射辐射当量剂量率，μSv/h；


[image: image29.wmf]·

m

X

1

—每mA管电压产生的X射线在1m处的照射量率，R/mA·min；根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020），X射线设备等效总过滤应不小于2.5mmAl；查《辐射防护手册》（第一分册）图4.4c，保守考虑取X射线过滤为2.0mmAl的情况下不同管电压对应的X射线照射量率，当减影管电压为95kV时，查得
[image: image30.wmf]·

m

X

1

=1.00R·mA-1·min-1；当透视管电压为75kV时，查得
[image: image31.wmf]·

m

X

1

=0.65R·mA-1·min-1；
α——患者对X射线的散射比，根据《辐射防护手册》（第一分册）表10.1查表取值，本项目DSA透视最大管电压75kV、减影最大管电压95kV，保守取管电压100kV、散射角30°的散射比α为1.5×10-3；
S——散射面积，cm2，取100cm2；

d0—靶点与病人的距离，m，取0.5m；
ds—病人与预测点的距离，m；
B—屏蔽透射因子；本项目DSA透视最大管电压75kV、减影拍片最大管电压95kV，根据式（11-2）计算，查《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）表C.2无75kVkV对应的X射线辐射衰减有关的拟合参数，因此保守采用表中90kV、100kV对应的X射线辐射衰减有关的拟合参数，查得铅对于90kVX射线辐射衰减的拟合参数α=3.067、β=18.83、γ=0.7726，100kV（散射）X射线辐射衰减的拟合参数α=2.507、β=15.33、γ=0.9124；
I—管电流，mA；（DSA减影600mA，透视12mA）；


[image: image32.wmf]μ

—利用因子，取1；
WR—辐射权重，取1。

本项目DSA机房各关注点散射屏蔽透射因子计算结果一览表间表11-5；本项目DSA手术室四周各关注点的散射辐射计算结果见表11-6。

表11-5  本项目DSA机房各关注点散射屏蔽透射因子计算结果一览表

序号

预测点信息
模式

屏蔽铅当量（mmPb）
α
β
γ
B
方位

位置

1

DSA机房

东南侧
控制室铅玻璃外30cm
透视
4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影
2.507
15.33
0.9124
5.15E-06
2

控制室铅门外30cm
透视
4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影
2.507
15.33
0.9124
5.15E-06
3

墙体（无菌库房）外30cm
透视
4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影
2.507
15.33
0.9124
5.15E-06
4
DSA机房

东北侧
最近墙体外30cm

（洁净走廊）

透视

4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影

2.507
15.33
0.9124
5.15E-06
5

患者通道铅门外30cm
透视

4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影

2.507
15.33
0.9124
5.15E-06
6

DSA机房

西南侧
最近墙体外30cm

（悬空区域）
透视

4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影

2.507
15.33
0.9124
5.15E-06
7
DSA机房

西北侧
污物走廊铅门外30cm
透视

4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影

2.507
15.33
0.9124
5.15E-06
8

最近墙体外30cm（包括缓冲区、卫生通道等）
透视

4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影

2.507
15.33
0.9124
5.15E-06
9
DSA机房

上方
顶楼屋面

（距顶棚地面100cm）
透视

4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影

2.507
15.33
0.9124
5.15E-06
10

DSA机房

下方
主任办、护士长办及休息区（距楼下地面170cm）
透视

4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
减影

2.507
15.33
0.9124
5.15E-06



表11-6  本项目DSA手术室周围各预测点散射辐射预测结果表

	序号
	预测点信息
	模式
	辐射源点至关注点的距离R（m）
	防护情况
	屏蔽透射因子B
	剂量率

（μSv/h）
	居留因子η
	年最大出束

时间（h）
	有效剂量

（mSv/a）
	涉及人员类型

	
	方位
	位置
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DSA机房

东南侧
	控制室铅玻璃外30cm
	透视
	4.63
	铅玻璃（4mm铅当量）
	3.69E-07
	8.11E-03
	1
	750h
	6.08E-03
	职业人员

	
	
	
	减影
	
	
	5.15E-06
	1.47E-03
	
	100h
	1.47E-04
	职业人员

	2
	
	控制室铅门外30cm
	透视
	5.85
	医生铅门（4mm铅当量）
	3.69E-07
	5.08E-03
	1
	750h
	3.81E-03
	职业人员

	
	
	
	减影
	
	
	5.15E-06
	9.22E-04
	
	100h
	9.22E-05
	职业人员

	3
	
	墙体（无菌库房）

外30cm
	透视
	4.77
	电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）
	3.69E-07
	7.65E-03
	1/16
	750h
	3.59E-04
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	5.15E-06
	1.39E-03
	
	100h
	8.69E-06
	公众人员

	4
	DSA机房

东北侧
	最近墙体外30cm

（洁净走廊）
	透视
	5.52
	电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）
	3.69E-07
	5.71E-03
	1/4
	750h
	1.07E-03
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	5.15E-06
	1.04E-03
	
	100h
	2.60E-05
	公众人员

	5
	
	患者通道铅门外30cm
	透视
	5.83
	病人铅门（4mm铅当量）
	3.69E-07
	5.12E-03
	1/4
	750h
	9.60E-04
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	5.15E-06
	9.29E-04
	
	100h
	2.32E-05
	公众人员

	6
	DSA机房

西南侧
	最近墙体外30cm

（悬空区域）
	透视
	4.27
	电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）
	3.69E-07
	9.54E-03
	1/16
	750h
	4.47E-04
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	5.15E-06
	1.73E-03
	
	100h
	1.08E-05
	公众人员

	7
	DSA机房

西北侧
	污物走廊铅门外30cm
	透视
	4.92
	污物铅门（4mm铅当量）
	3.69E-07
	7.19E-03
	1/4
	750h
	1.35E-03
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	5.15E-06
	1.30E-03
	
	100h
	3.25E-05
	公众人员

	8
	
	最近墙体外30cm（包括缓冲区、卫生通道等）
	透视
	4.35
	电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）
	3.69E-07
	9.19E-03
	1/4
	750h
	1.72E-03
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	5.15E-06
	1.67E-03
	
	100h
	4.18E-05
	公众人员

	9
	DSA机房

上方
	顶楼屋面

（距顶棚地面100cm）
	透视
	5.12
	120mm钢筋砼楼板+3.0mm铅板（4mm铅当量）
	3.69E-07
	6.64E-03
	1/16
	750h
	3.11E-04
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	5.15E-06
	1.20E-03
	
	100h
	7.50E-06
	公众人员

	10
	DSA机房

下方
	主任办、护士长办及休息区

（距楼下地面170cm）
	透视
	2.12
	120mm钢筋砼楼板+3.0mmPb硫酸钡涂料（4mm铅当量）
	3.69E-07
	3.87E-02
	1
	750h
	2.90E-02
	公众人员

	
	
	
	减影
	
	
	5.15E-06
	7.02E-03
	
	100h
	7.02E-04
	公众人员


	（4）预测结果

根据计算结果，本项目DSA手术室周围各预测点的总辐射剂量率见表11-7。

表11-7  本项目DSA手术室周围各预测点的总附加剂量率结果一览表

序号

预测点信息
模式

防护情况
漏射辐射剂量

率（μSv/h）
散射辐射剂量

率（μSv/h）
合计

（μSv/h）
方位

位置

1

DSA机房东南侧
控制室铅玻璃外30cm
透视

铅玻璃（4mm铅当量）
7.03E-05
8.11E-03
8.18E-03
减影

4.97E-02
1.47E-03
5.12E-02
2

控制室铅门外30cm
透视

医生铅门（4mm铅当量）
4.41E-05
5.08E-03
5.12E-03
减影

3.12E-02
9.22E-04
3.21E-02
3

墙体（无菌库房）

外30cm

透视

电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）
6.63E-05
7.65E-03
7.72E-03
减影

4.68E-02
1.39E-03
4.82E-02
4

DSA机房东北侧
最近墙体外30cm

（洁净走廊）
透视

病人铅门（4mm铅当量）
4.95E-05
5.71E-03
5.76E-03
减影

3.50E-02
1.04E-03
3.60E-02
5

患者通道铅门外30cm
透视

电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）
4.44E-05
5.12E-03
5.16E-03
减影

3.13E-02
9.29E-04
3.22E-02
6

DSA机房西南侧
最近墙体外30cm

（悬空区域）
透视

电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）
8.27E-05
9.54E-03
9.62E-03
减影

5.84E-02
1.73E-03
6.01E-02
7
DSA机房西北侧
污物走廊铅门外30cm
透视

污物铅门（4mm铅当量）
6.23E-05
7.19E-03
7.25E-03
减影

4.40E-02
1.30E-03
4.53E-02
8

最近墙体外30cm（包括缓冲区、卫生通道等）
透视

电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）
7.97E-05
9.19E-03
9.27E-03
减影

5.63E-02
1.67E-03
5.80E-02
9
DSA机房上方
顶楼屋面（距顶棚地面100cm）
透视

120mm钢筋砼楼板+3.0mm铅板（4mm铅当量）
5.75E-05
6.64E-03
6.70E-03
减影

4.06E-02
1.20E-03
4.18E-02
10

DSA机房下方
主任办、护士长办及休息区（距楼下地面170cm）
透视

120mm钢筋砼楼板+3.0mmPb硫酸钡涂料（4mm铅当量）
3.35E-04
3.87E-02
3.90E-02
减影

2.37E-01
7.02E-03
2.44E-01
根据表11-7可知，本项目DSA手术室周围各预测点的辐射剂量率最大值为2.44×10-1μSv/h，满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）规定的机房屏蔽体外的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h的要求。

根据上述计算结果，本项目DSA手术室周围各预测点的总年受照有效剂量见表11-8。

表11-8  本项目DSA手术室周围各预测点总附加有效剂量结果一览表

序号

预测点信息
模式

防护情况
漏射辐射剂量（mSv/a）

散射辐射剂量（mSv/a）

合计（mSv/a）

方位

位置

1

DSA机房东南侧

控制室铅玻璃外30cm

透视

铅玻璃（4mm铅当量）

5.27E-05
6.08E-03
1.12E-02
减影

4.97E-03
1.47E-04
2

控制室铅门外30cm

透视

医生铅门（4mm铅当量）

3.31E-05
3.81E-03
7.06E-03
减影

3.12E-03
9.22E-05
3

墙体（无菌库房）

外30cm

透视

电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）

3.11E-06
3.59E-04
6.64E-04
减影

2.93E-04
8.69E-06
4

DSA机房东北侧

最近墙体外30cm

（洁净走廊）

透视

病人铅门（4mm铅当量）

9.28E-06
1.07E-03
1.98E-03
减影

8.75E-04
2.60E-05
5

患者通道铅门外30cm

透视

电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）

8.33E-06
9.60E-04
1.77E-03
减影

7.83E-04
2.32E-05
6

DSA机房西南侧

最近墙体外30cm

（悬空区域）

透视

电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）

3.88E-06
4.47E-04
8.27E-04
减影

3.65E-04
1.08E-05
7

DSA机房西北侧

污物走廊铅门外30cm

透视

污物铅门（4mm铅当量）

1.17E-05
1.35E-03
2.49E-03
减影

1.10E-03
3.25E-05
8

最近墙体外30cm（包括缓冲区、卫生通道等）

透视

电解钢板隔墙及4mm厚的铅板（4mm铅当量）

1.49E-05
1.72E-03
3.19E-03
减影

1.41E-03
4.18E-05
9

DSA机房上方

顶楼屋面（距顶棚地面100cm）

透视

120mm钢筋砼楼板+3.0mm铅板（4mm铅当量）

2.70E-06
3.11E-04
5.75E-04
减影

2.54E-04
7.50E-06
10

DSA机房下方

主任办、护士长办及休息区（距楼下地面170cm）

透视

120mm钢筋砼楼板+3.0mmPb硫酸钡涂料（4mm铅当量）

2.51E-04
2.90E-02
5.37E-02
减影

2.37E-02
7.02E-04
根据表11-8可知，本项目DSA手术控制室职业人员年有效剂量最大为0.0112mSv/a，低于职业人员年有效剂量管理限值5mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《云南省环保局关于<在辐射安全许可工作中确定电离项目辐射安全管理限值请示>的复函》（云环函[2006]727号）对职业人员照射个人受照剂量管理限值要求；DSA手术室四周、楼上及楼下最大年有效剂量为0.0537mSv/a，低于公众年有效剂量管理限值0.25mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《云南省环保局关于<在辐射安全许可工作中确定电离项目辐射安全管理限值请示>的复函》（云环函[2006]727号）对公众照射个人受照剂量管理限值要求。

本项目已根据设备全年出束时间计算本项目临近保护目标的年有效剂量，由于随着距离的增加剂量随即衰减，本次评价范围内其他保护目标经距离衰减和墙体屏蔽防护，均≤0.0537mSv/a，满足公众年有效剂量管理限值0.25mSv/a要求，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)和《云南省环保局关于(在辐射安全许可工作中确定电离辐射安全管理限值请示》的复函》(云环函[2006]727号)对职业人员及公众照射的要求。

（二）机房内辐射环境影响分析

根据建设单位提供资料，DSA手术室内仅存在透视操作情况，对于机房内职业人员，需考虑透视模式下受到的辐射剂量。
本项目辐射工作人员在手术室内操作时身穿铅衣、铅围脖、戴铅眼镜等防护用品，这些防护用品均为0.5mm铅当量。本项目DSA透视最大管电压75kV，查《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）表C.2无75kV对应的X射线辐射衰减有关的拟合参数，因此保守采用表中90kV对应的X射线辐射衰减有关的拟合参数，查得铅对于90kVX射线辐射衰减的拟合参数α=3.067、β=18.83、γ=0.7726，根据（式11-3）计算可得，0.5mm铅当量防护用品对应的屏蔽透射因子约为0.0252，即医生在透视工况下的最大受照剂量率水平为10.08μSv/h。

根据建设单位提供资料，本项目共配置14名辐射工作人员，包括手术医生6人、护士4人、操作人员（技师）4人。本项目所有辐射工作人员实行轮班排班制度，每台手术由2名手术医生、1名技师和1名护士组成，其中手术医生负责本科室的介入手术，分为第一手术位和第二手术位；技师负责在控制室操作射线装置，不进入机房；护士负责手术前准备、手术后清理工作。本项目所有辐射工作人员实行轮班排班制度，6位手术医生共分三组进行轮班，因此，所有辐射工作人员年最大工作时间为不超过本科室总工作时间的三分之一，即本项目预计年开展介入手术共约3000台，各辐射工作人员年最大参与微创介入手术台数为不超1000台，且本项目所有辐射工作人员不参与其他辐射场所工作。本项目机房辐射工作人员年最大累计工作时间见表11-9。
表11-9  本项目机房内辐射工作人员年最大累计工作时间
射线装置
科室

个人最大参与年手术台数（台）

单台手术最长曝光（透视）时间
个人最大年累计透视时间(h)
DSA

微创介入医学科

1000
15min
250.0
综上分析，本项目机房内辐射工作人员年附加有效剂量估算结果见表11-10。
表11-10  本项目机房内辐射工作人员年附加有效剂量估算结果表

射线装置
科室

个人最大年累计透视时间(h)
最大受照剂量率（μSv/h）
居留

因子
年附加有效剂量（mSv/a）
DSA

微创介入医学科

250.0

10.08
1

2.50

根据表11-10可知，本项目DSA运营期微创介入医学科介入手术医生、护士职业人员所受年最大有效剂量为2.50mSv/a，低于职业人员年有效剂量管理限值5mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《云南省环保局关于<在辐射安全许可工作中确定电离项目辐射安全管理限值请示>的复函》（云环函[2006]727号）对职业人员照射个人受照剂量管理限值要求。
综上分析，根据理论预测结果表明：本项目运行后，DSA手术控制室职业人员年有效剂量最大为0.0112mSv/a，介入手术室职业人员年有效剂量最大为2.50mSv/a，均低于职业人员年有效剂量管理限值5mSv/a；周围公众年有效剂量最大为0.0537mSv/a，低于公众年有效剂量管理限值0.25mSv/a，均满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《云南省环保局关于<在辐射安全许可工作中确定电离项目辐射安全管理限值请示>的复函》（云环函[2006]727号）对职业人员及公众照射管理限值要求。本项目拟建DSA机房经机房实体屏蔽防护后，对电磁环境评价范围（50m）内环境保护目标的影响较小。

（三）叠加影响分析

本项目拟配备14名辐射工作人员在本项目正式运行后不再操作其他射线装置，故本项目不进行叠加计算。根据分析和理论预测结果表明，经采取有效屏蔽措施后，本项目评价范围内公众和职业人员年有效剂量均满足管理限值要求。

11.2.2环境影响分析

（1）大气环境影响分析

本项目DSA在曝光过程中产生的臭氧、氮氧化物量很小，本项目拟在 DSA手术室内设置1套通排风系统，换风量不小于1500m3/h，DSA曝光过程中产生的废气经排风系统排至室外自然稀释对大气环境影响不大，环境影响可接受。

（2）水环境影响分析

本项目DSA射线装置采用数字成像，无废显、定影液产生，无需相关治理措施。医护人员产生的生活污水、介入手术及清洗器械产生的医疗废水依托医院主体建设污水处理系统进行处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466 -2005)表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准后经秋景路市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂。因此，本项目对区域水环境影响较小。

（3）声环境影响分析

本项目DSA手术室设置独立净化空调机组，通排风系统运行时会产生噪声，排气风机选用低噪音类型设备，噪声值<51dB(A)，排风、新风(送风)管道上设置有消声器，外机支架上面使用减振器降噪处理，通过降噪措施降噪后，经过墙体阻隔和距离衰减后，对周围环境影响不大，环境影响可接受。

（4）固体废弃物环境影响分析

本项目射线装置采用数字成像，不涉及成像废胶片等废物产生。介入手术时产生的医用器具和药棉、纱布、手套等医用辅料，采用专门的收集容积集中回收后，转移至医疗废物暂存库，依托主体工程按照普通医疗废物执行转移联单制度，由当地医疗废物处理机构定期统一回收处理。工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院进行统一集中回收并交由环卫部门统一处理。

本项目运营期产生的固体废物均可妥善处置，对周围环境影响较小，环境影响可接受。
11.3事故影响分析

本项目使用1台DSA射线装置，属于Ⅱ类射线装置。对于X射线装置，当设备关机时不会产生X射线，不存在影响辐射环境质量的事故，只有当设备开机出束时才会产生X射线等危害因素。其X能量不大，曝光时间比较短，事故情况下，人员误入或误照射情况下，可能导致人员受到超过年剂量限值的照射。

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院第449号)第四十条:根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，从重到轻将辐射事故分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级，见表11-11。

表11-11  辐射事故等级分级

事故等级

危害后果

特别重大辐射事故

I类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控造成大范围严重辐射污染后果或者放射性同位素和射线装置失控导致3人以上(含3人)急性死亡.

重大辐射事故

I类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致2人以下(含2人)急性死亡或者10 人以上(含 10 人)急性重度放射病、局部器官残疾。

较大辐射事故

Ⅲ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致9人以下(含9人)急性重度放射病、局部器官残疾。

一般辐射事故

Ⅳ类、V类放射源丢失、被盗、失控，或放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。

本项目新增一台数字减影血管造影机，属于Ⅱ类射线装置，对于X射线装置当设备关机时不会产生X射线，不存在影响辐射环境质量的事故，只有当设备开机出束时才会产生X射线等危害因素。其X能量不大，曝光时间比较短，事故情况下人员误入或误照射情况下，可能导致人员受到超过年剂量限值的照射，属于“一般辐射事故”。

（1）II类射线装置（DSA）事故状态分析

II类射线装置可能发生的四种事故工况：

①工作人员在防护门关闭前还未撤离机房启动设备曝光，造成相关人员误照；

②在防护门未关闭时即进行曝光，造成防护门附近人员受到照射；
③铅门开关装置和报警系统发生故障，导致无关人员误入受到照射；

④进行介入治疗时，机房内的医护人员违规操作，未穿防护服即进行手术，致使机房内医护人员受到照射。
（2）事故情况下环境影响分析

根据以上可能发生的事故可以看出，事故情况下人员均处于非主束方向。参照《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS76-2020）表B.1和图I.3规定：透视防护区检测平面上周围剂量当量率应不大于400μSv/h（0.4mSv/h），根据医院提供资料，DSA使用过程中一台手术中曝光时间累计最大可能达17min。事故情况下一台手术公众误入或未撤离最长受照时间为2min。其中事故工况（1）~（3），保守按公众误入或未撤离或防护门未关闭、与射线束之间最近距离为0.3m、无防护来考虑事故情况下人员受到的有效剂量当量；事故工况（4），保守按职业人员未穿防护服且无铅玻璃及床侧防护帘遮挡、与射线束之间最近距离为0.3m来考虑事故情况下人员受到的有效剂量当量。

按“（二）机房内辐射环境影响分析”，不同事故情况下工作人员及公众所受到的有效剂量当量见表11-12。

表11-12  不同事故情况下人员受到超年剂量限值曝光时间

事故情况

与射线束之间最近距离（m）
人员

防护情况

所致剂量当

量估算（mSv/h）

年剂量限值（mSv）
曝光时间（h）
公众（误入或未撤离、或防护门未关闭）
0.3

公众

无防护

0.4

1

2.5

职业人员
0.3

职业

未穿防护服且无铅玻璃及床侧防护帘遮挡

0.4

20

50.0

从表11-12估算结果可以看出，①公众误入、未撤离机房或防护门未关闭时即进行曝光，在机房内与射线束侧向之间距离0.3m，受照射时间达到2.5h时所致剂量为1mSv/a，达到公众年剂量限值，可造成公众超剂量照射；②职业人员在未穿防护服且无铅玻璃及床侧防护帘遮挡情况下，受照射时间达到50.0h时所致剂量为20mSv/a，达到职业年剂量限值，可造成职业人员超剂量照射； 

（3）辐射事故风险防范措施及应急措施

风险防范措施

对前述本项目X射线装置可能发生的事故情况，为了防止其发生，应采取多种防范措施：

①控制室操作台和机房内诊疗床操作面板上均安装有紧急停机按钮，当设备出现错误或故障时，能中断照射，并有相应故障显示；

②机房的防护门外近处有醒目的电离辐射警告标志及工作指示灯；

③必须按操作规程并经控制台确认验证设置无误时，才能由“启动”键启动照射；

④介入手术时，操作医生需确认机房内无其他闲杂人等、铅防护门正常关闭之后才能开启曝光；

⑤辐射工作人员在进行辐射工作时必须穿戴防护用品，并佩戴个人剂量计和携带个人剂量报警仪，严禁在无任何防护措施情况下进行曝光。

⑥定期认真地对射线装置的安全和防护措施、设施的安全防护效果进行检测或者检查，制定各项管理制度并严格按要求执行，对发现的安全隐患立即进行整改，避免事故的发生；
⑦辐射工作人员需严格按射线装置操作规程进行操作，并应将操作规程张贴在操作人员可看到的显眼位置；
⑧定期对使用射线装置的安全装置进行维护、保养，对可能引起操作失灵的关键零配件定期更换，并建立射线装置维护、维修台账。
⑨在诊断过程中应注意对被检者的防护，合理使用X射线，实施医疗照射防护最优化的原则，实际操作中可采用“高电压、低电流、重过滤、小视野”的办法，使被检者所受的剂量，达到合理的尽可能的低水平。

事故应急措施

①射线装置发生紧急事故时，应立即按下紧急停止按钮。

②发生辐射事故时(包括：发生人员误闯、防护门未关到位、手术医师未严格佩戴个人防护用品)，应由当时工作人员进行迅速处置，包括：暂停手术和检查迅速采取补救措施。

    本项目建设单位制定《应急信息报告和信息发布制度》、《突发公共事件应急专业队管理办法》、《突发公共卫生核与辐射事件应急预案》、《突发辐射事故应急预案》、《突发公共卫生核与辐射专业队应急培训方案》等各项方案制度，按要求配置各种安全措施及设施，本项目建设后将本项目纳入管理，各种安全措施及设施满足国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定的要求，医务人员须严格执行各种安全规章制度按规范正确操作，即可减少或杜绝人员误入和超剂量照射事故的发生。


表12  辐射安全管理

	12.1辐射安全与环境保护管理机构的设置

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规要求，使用II类射线装置的单位应设有专门的辐射安全许可与环境保护管理机构，或至少1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；辐射工作人员必须通过辐射安全和防护专业及相关法律法规的培训和考核。

建设单位已于 2022 年以“云肿院发〔2022〕340 号”成立了医院辐射安全与环境保护管理委员会，于2023年8月28日发布“云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院关于调整辐射安全与环境保护管理委员会的通知”（云肿院发〔2023〕227号）（详见附件13），辐射安全与环境保护管理委员会下设办公室于资产管理部，负责处理日常工作，有领导分管、管理机构健全。辐射安全与环境保护管理委员会的职责包括：

辐射安全与环境保护管理实行医院、职能部门、使用科室三级管理，管理委员会及办公室代表医院履行管理职能，指导、监督科室和操作人员做好分层管理，安全使用工作。

宣传贯彻国家相关的法律、法规、方针、政策。定期、不定期对全院辐射安全与环境进行检查，同时接受相关上级主管部门的监督、检查和指导工作。

根据国家和上级行政管理部门有关规定，建立完善医院辐射安全与环境保护管理工作规章制度，并监督执行。

监督指导医院使用射线装置和放射源的审批准入，定期对其安全防护设施检查和维护，保障医院使用核技术的安全。

组织安排医院从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。

监督落实辐射工作场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

严格按照国家关于个人剂量监测和健康管理的规定，定期对医院使用放射性同位素或射线装置的工作人员进行个人剂量监测和职业健康检查，建立个人剂量档案和职业健康监护档案。

定期对医院使用射线装置和放射源及其使用机房环境进行监测，

并建立辐射安全环境档案。

对已配备的辐射监测仪器在规定时间内进行送检校准。
根据《辐射安全许可证》管理规定，应协助工程实施部门对新建和改建使用设施或工作场所及时变更。
对放射性同位素和射线装置使用工作中出现的问题和事故及时提出处理意见，上报辐射安全与环境保护管理委员会。

12.2 辐射工作岗位人员配置和能力分析

1、辐射工作岗位人员配置和能力分析
①人员配置
本项目共设置辐射工作人员14名，均为医院新增人员。所有辐射工作人员上班期间应佩戴个人剂量计，每三个月委托有资质单位进行个人剂量监测，并建立个人记录收发记录和个人剂量档案；辐射工作人员应进行岗前、在岗期间和离岗职业健康检查，职业健康检查应每一年或两年委托相关资质单位进行，建立职业健康档案。
②医院委托有资质单位承担辐射工作人员个人剂量的检测工作，由医院负责辐射工作人员个人剂量档案管理，个人剂量档案终生保存。
③医院委托有资质的单位对辐射工作场所进行辐射环境的监测，包括射线机房的各面屏蔽墙和防护门等，环评要求医院每年应按时向辐射安全许可证发证机关提交本院的射线装置的安全和防护状况评估报告。

2、辐射工作人员考核学习

辐射工作人员能力培养方面需从以下几个方面加强：
①医院应积极组织人员参加生态环境部辐射安全与防护培训平台的培训学习，并按时再训。
②个人剂量档案管理人员应将每季度的检测结果告知辐射工作人员，如发现结果异常，将在第一时间通知相关人员，查明原因并解决发现的问题。

	12.3辐射安全管理规章制度

12.3.1规章制度
根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（生态环境部部令第20号（2），2021年01月04日实施）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）的相关管理要求，使用射线装置的单位应当具备有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护、安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等。根据《云南省核技术利用辐射安全和防护监督检查技术程序（2021年版）》的相关要求，将医院管理制度现状列于表12-1中进行对照分析。

表12-1  管理制度汇总对照表

序号

检查项目

制度制定

备注

1

综合管理

辐射防护和安全保卫制度

已制定，需把本项目纳入管理

2

安全操作规程

已制定，需把本项目纳入管理

3

设备检修维护制度

已制定，需把本项目纳入管理

4

辐射安全管理机构设置（设置文件）

已制定，需把本项目纳入管理

5

场所设施退役（报废）管理制度

/

本项目不涉及

6

放射源使用管理登记制度

已制定，需把本项目纳入管理

7

非密封放射性物质管理制度

/

本项目不涉及

8

射线装置管理制度

已制定，需把本项目纳入管理

9

监测

监测方案

已制定，需把本项目纳入管理

10

监测仪器检验与刻度管理

已制定，需把本项目纳入管理

11

人员管理

辐射工作人员资质管理

已制定，需把本项目纳入管理

12

辐射工作人员岗位职责管理

已制定，需把本项目纳入管理

13

辐射工作人员健康管理制度

已制定，需把本项目纳入管理

14

辐射工作人员个人剂量管理

已制定，需把本项目纳入管理

15

辐射工作人员培训制度

已制定，需把本项目纳入管理

16

事故应急

辐射事故应急管理制度及方案

已制定，需把本项目纳入管理

17

废物管理

闲置（废弃）放射源及其他放射性废物处置管理制度

已制定，需把本项目纳入管理

建设单位需在辐射安全与环境保护管理委员会组织下及时补充制定和修订上述各项规章制度，明确科室人员责任，并严格落实。辐射安全与环境保护管理委员会还需定期对辐射安全规章制度执行情况进行评议，并根据具体实践存在的问题及时进行修改和完善，同时建设单位应在辐射工作场所内将相关制度进行张贴上墙。

12.3.2档案管理 

建设单位应对医院应对本项目辐射相关资料分类归档，档案资料应包括以下 九大类：制度文件、环评资料、许可证资料、射线装置台账、监测和检查记录、个人剂量档案、培训档案、辐射应急资料、废物处置记录，并由专人进行管理。

	12.4辐射监测

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2008年修改）（环境保护部第3号令）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）及相关管理要求，医院应为辐射工作人员配备个人防护用品和个人剂量监测仪器，同时配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量报警仪、X-γ辐射监测仪等。

个人剂量报警仪应有足够的可靠性、灵敏度和准确度，在辐射水平较高或者可能突然升高的地方工作时，工作人员应使用个人剂量报警仪。医院应建立放射性诊疗项目的日常辐射监测方案，每季度对项目中涉及的设备四周屏蔽措施进行检查；同时接受环境保护部门开展的辐射环境监督（监测）检查。项目运行过程中，每年应委托具有资质的监测单位对工作场所辐射情况进行监测，判断射线装置是否处于有效屏蔽状态，防止意外发生。监测数据编入《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》，上报当地生态环境主管部门。

建设方应为医院所有辐射工作人员配备个人剂量计，保证所有辐射工作人员在进行辐射工作时专人佩戴，定期（不超过90天）送相关专业单位检测个人剂量，并建立个人剂量健康档案。并对检测结果及时分析，若检测结果存在超过个人剂量管理限值的情况，应及时查明原因，及时解决。

（1）个人剂量监测

为测量本项目辐射工作人员（医用射线装置操作人员）在一段时间的受照剂量，借以限制辐射工作人员的剂量当量和评价工作场所的安全情况，项目单位为本项目原有辐射工作人员均配个人剂量计并进行个人剂量监测（外照射个人剂量监测）。医院设有专人负责个人剂量监测管理（监测周期一般为1个月，最长不应超过3个月），并建有辐射工作人员个人剂量档案。

建设单位辐射工作人员在日常接触辐射工作过程中应正确佩戴个人剂量计，对比较均匀的辐射场，当辐射主要来自前方时，剂量计应佩戴在人体躯干前方中部位置，一般在左胸前或锁骨对应的领口位置；当辐射主要来自人体背面时，剂量计应佩戴在背部中间。对于如介入放射学、核医学放射药物分装与注射等全身受照不均匀的工作情况，应在身体可能受到较大照射的部位佩戴局部剂量计(如头箍剂量计、腕部剂量计、指环剂量计等)。

建设单位已制定《（辐射工作人员、辐射环境）监测及评价管理制度》，环评要求建设单位应严格按要求执行，工作人员应正确佩戴个人剂量计，医院应每个季度（不超过90天）送检，并对检测结果及时分析，若检测结果存在超过个人剂量管理限值的情况，应及时查明原因，及时解决。

（2）工作场所监测

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2008年修改）（环境保护部第3号令）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）及相关管理要求，医院应配备与辐射类型和辐射水平相适应的的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警仪、便携式辐射监测仪等，定期或不定期对项目中涉及的场所四周屏蔽措施进行检查；同时接受生态环境主管部门开展的辐射环境监督（监测）检查，将监测数据编入《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》，上报当地生态环境行政主管部门。

设备配置：医院配备1台便携式辐射监测仪。

1）企业自检

建设单位需利用自备的辐射剂量检测仪对工作场所进行定期检测，并建立档案。

2）年度监测

建设单位应委托有资质的单位定期（每年常规监测1次）对设备周围环境进行辐射环境监测，并建立监测技术档案。监测数据每年年底向环保局上报备案。

3）监测要求：

①监测项目：X-γ射线空气吸收剂量率；

②监测频度：年度监测请有资质的单位监测不少于1次/年，自主监测建议不少于1次/季度；

③监测范围：机房四周屏蔽墙外及各种管道穿墙处，以及机房对应楼上、楼下区域等机房周围人员可达区域等；
④监测设备：便携式X-γ辐射监测仪（对于常规日常监测，医院可自行购买便携式X-γ辐射监测仪；对于办理辐射安全许可证的延续、更换，则须请有资质单位对辐射工作场所进行监测，并出具监测报告）。

⑤根据《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）制定监测方案及实施细则；注：若标准和技术规范更新需根据更新后的标准制定监测方案和细则；

⑥监测仪器每年经计量部门检定后使用；每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并对仪器进行校验；

⑦监测人员需持有核技术利用培训合格证书；

⑧监测时获取足够的数据量，以保证监测结果的统计学精度。监测中异常数据以及监测结果的数据处理按照统计学原则处理；

⑨建立完整的文件资料。仪器校准（测试）证书、监测方案、监测布点图、测量原始数据、统计处理程序等全部保留，以备检查。
建设单位已制定《（辐射工作人员、辐射环境）监测及评价管理制度》，每年委托有资质的单位对其射线装置的安全和防护状况进行监测并进行了年度评估，并于每年1月31日前向主管部门提交了评估报告。

（3）设备性能监测

根据国家标准要求，建设单位应委托有资质的技术服务机构对射线装置进行设备性能检查。

建设单位已《设备维护、维修与检查制度》，需并严格执行，以确保设备能正常运行，其中设备检查维修制度中应包括每天检查控制开关，门联锁、紧急停止按钮，监视、声光报警安全装置；并适时检查其他安全装置，如设备性能，监视和通讯装置等内容。

12.5年度评估报告

每年1月31日前，建设单位应向辐射安全许可证发证机关提交上一年度的本单位辐射安全和防护状况年度评估报告。

12.6竣工环境保护验收监测

医院应根据核技术利用项目的开展情况，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）的相关要求，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，自行或委托有能力的技术机构开展竣工验收监测，并编制验收报告，并组织专家采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式开展验收工作，建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

综上所述，本项目监测计划见下表12-2。

表12-2  项目监测计划一览表

项目

监测项目

监测频度

监测范围

监测设备

监测的位置要求

自主监测

X-γ射线空气吸收剂量率

不少于1次/季度（不超过90天）

在运行前对屏蔽墙30cm处的X-γ辐射空气吸收剂量率进行一次监测；运行中，对屏蔽墙外30cm处的X-γ辐射空气吸收剂量率进行巡测，并选择部分关注点位(机房防护门及缝隙处、穿墙孔洞、控制室操作台、机房屏蔽墙外30cm处、楼上楼下区域等)开展γ辐射空气吸收剂量率(开关机时各测量一次)监测。

X-γ辐射监测仪

距墙体、门、窗表面30cm；顶棚上方(楼上)距顶棚地面机房地100cm，地面下方(楼下)距楼下地面170cm。

委托监测

X-γ射线空气吸收剂量率

竣工环保验收监测

在运行前对屏蔽墙30cm处的X-γ辐射空气吸收剂量率进行一次监测；运行中，对屏蔽墙外30cm处的X-γ辐射空气吸收剂量率进行巡测，并选择部分关注点位(机房防护门及缝隙处、穿墙孔洞、控制室操作台、机房屏蔽墙外30cm处、楼上楼下区域等)开展γ辐射空气吸收剂量率(开关机时各测量一次)监测。

X-γ辐射监测仪

距墙体、门、窗表面30cm；顶棚上方(楼上)距顶棚地面机房地100cm，地面下方(楼下)距楼下地面170cm。

编制辐射防护年度评估报告（不少于1次/年）

辐射安全许可证延续和更换

职业性外照射个人剂量

定期（不应超过3个月）送有资质部门进行监测（不少于1次/季度）

本项目辐射工作人员。

个人剂量计

左胸前或锁骨对应的领口位

置。



	12.7辐射事故应急

12.7.1 辐射事故应急预案要求
为了加强对各放射治疗、诊断设备的安全管理，保障公众健康，保护环境，医院已制定《突发辐射事故应急预案》、《突发公共卫生核与辐射事件应急预案》，根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》、《云南省生态环境厅辐射事故应急响应预案》（2022年修订）等相关规定，辐射事故应急预案应明确以下几个方面：

①应急机构和职责分工；

②应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备；

③辐射事故分级与应急响应措施；

④辐射事故调查、报告和处理程序；

⑤辐射事故信息公开、公众宣传方案。

辐射事故应急预案还应当包括可能引发辐射事故的运行故障的应急响应措施及其调查、报告和处理程序。

12.7.2医院辐射事故应急预案

建设单位目前已制定《突发公共卫生核与辐射事件应急预案》及《突发辐射事故应急预案》，其中《突发公共卫生核与辐射事件应急预案》主要内容已涵盖：①目的；②适用范围；③编制依据；④术语与定义；⑤放射事故分级；⑥组织机构及职责；⑦放射性事故应急救援应遵循的原则；⑧事故发生后的处理措施；⑨发生放射源丢失或被盗事故；⑩善后处理；⑪事故调查程序；⑫事故调查工作结束后的评估等；《突发辐射事故应急预案》主要内容已涵盖：：①适用范围；②编制依据；③术语与定义；④辐射事故分级；⑤组织机构及职责；⑥放射性事故应急救援应遵循的原则；⑦事故发生后的处理措施；⑧发生放射源丢失或被盗事故；⑨善后处理；⑩事故调查程序；⑪事故调查工作结束后的评估。已制定的《突发公共卫生核与辐射事件应急预案》及《突发辐射事故应急预案》内容较全，措施得当，便于操作，在应对辐射事故和突发性事件时基本可行。此外，还制定了突发公共卫生核与辐射专业队人员名单、突发公共卫 生核与辐射专业队物资储备计划、突发公共卫生核与辐射专业队应急培训方案，公布了突发事件应急联系电话，医院需将本次DSA等射线装置工作场所纳入应急预案中。在后期运营过程中，建设单位应定期开展应急演练，并根据实际情况及最新管理要求进行应急预案的修订和完善，使其更能结合实际开展工作。 
根据《云南省生态环境厅辐射事故应急响应预案》中的规定，本项目发生的辐射事故属于一般辐射事故。建设单位开展放射性诊疗至今，未发生过辐射安全事故。一旦发生辐射事故，根据《云南省生态环境厅辐射事故应急响应预案》的规定，建设单位应立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要响应应急措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，由辐射防护管理委员会逐级上报地方及省级生态环境主管部门，同时上报公安部门，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告，并及时组织专业技术人员排除事故，配合各相关部门做好辐射事故调查工作。

	12.8从事辐射活动能力综合分析

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》使用射线装置的单位应具备的条件，对建设方建设本项目应具备的能力进行分析并提出完善措施后，建设单位辐射防护所采取的技术措施和管理措施进行对照分析见下表。

表12-3  使用Ⅱ类射线装置能力分析
序号

应具备的条件

规定应具备的条件

医院落实情况

环评要求

1

放射性诊疗项目的屏蔽设计

放射性诊疗项目机房建筑（包括辐射防护墙、门、窗）的防护厚度应充分考虑X射线直射、散射、漏射效应。机房的设计应有相应资质的单位承担。

建设单位已委托具备建筑工程设计资质的单位进行设计；并委托有资质的单位进行防护门的设计、修建，机房的防护厚度满足要求。

建设方应按计划认真做好相应的防护工作，做好日常监测。

2

安全联锁

射线装置使用场有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

项目拟在使用场所设置工作状态指示灯、警示标志和门灯联锁装置。

建设方要严格执行相关操作规程、检修、检验工作，定期维护，确保辐射安全。

3

紧急止

动装置

在诊断、诊疗室内墙上应安装多个串联并有明显标识的“紧急止动”开关，该开关应与控制台上的“紧急止动”按钮联动。一旦按下按钮，放射性诊疗设备的高压电源被切断。

本项目拟在机房检查位设有紧急止动按钮，该装置与设备连锁，使误留于室内人员可通过紧急止动按钮使照射终止。

运营时严格按计划执行，定期维护，确保辐射安全。

4

警示

标志

射线装置机房防护门外及与其他公共场所相连接处应设置固定的电离辐射警告标志和工作状态指示灯，控制区边界应设置明显可见的警告标识。

项目拟在机房工作区域设置警示标志和工作状态指示灯。

落实控制区、监督区的划分，设置警示标志。

5

通风

系统

放射性诊疗项目机房内应设置相应排风量的通风系统，使臭氧浓度低于国家标准要求。

本项目机房采用排风系统机械排风，根据计算排风量满足国家标准要求。

定期维护，满足通排风和防护屏蔽要求。

6

管理人

员要求

使用Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1 名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。

按要求成立辐射安全与防护管理机构，负责有关正常工作条件的保障及解决放射实践中出现的各种防护问题。有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。

确保有符合要求的辐射安全与环境保护工作管理人员开展这方面的工作。

7

操作人

员要求

从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。

本项目要求工作人员参加辐射安全上岗证培训，并取得证书。

医院新增辐射工作人员必须参加辐射安全与防护培训。

8

辐射安

全许可

证

必须取得省级环境保护行政主管部门颁发的辐射安全许可证。

医院已办理现有射线装置辐射安全许可证。

本项目审批完成后，应向云南省生态环境厅重新申办《辐射安全许可证》，尽快办理新增设备的辐射安全许可证。

9

设备

维护

每个月对本项目诊疗设备的配件、机电设备和监测仪器，特别是安全联锁装置，进行检查、维护。

医院定期对本项目诊疗设备进行检查、及时维护更换部件。

医院应按计划认真做好相应的防护工作，完善相关制度和记录。

10

个人剂

量管理

每名放射性仪器设备的操作人员应配备1 个个人剂量片。个人剂量片应编号并定人佩戴，定期送交有资质的检测部门进行测量，并建立个人剂量档案。

医院原有辐射工作人员均已配备个人剂量计，本项目DSA辐射工作人员均按要求配备个人剂量计，定期进行个人剂量监测，建立辐射工作人员个人剂量档案；进行职业健康体检，并按要求建立职业健康档案。
严格要求工作人员正确佩戴个人剂量计上岗，每个季度定期送检，并对检测结果及时分析，对检测结果存在超过个人剂量管理限值的情况及时上报查明原因，及时解决。

11

档案

记录

应建立设备运行、维修、辐射环境监测记录、个人剂量管理及维修记录制度，并存档备查。

建设方对从事放射工作的工作人员建立个人剂量档案，并定期对其进行个人剂量监测。医院已建立设备运行、维修档案。

医院应及时更新妥善保存相关档案。

12

辐射监

测方案

应建立放射性诊疗项目的日常辐射监测方案。

医院已制定《（辐射工作人员、辐射环境）监测及评价管理制度方案》。

项目运行后每年至少委托有资质单位进行一次辐射环境监测，建立监测技术档案，监测数据定期上报区、市、省生态环境部门备案，并按要求完善《（辐射工作人员、辐射环境）监测及评价管理制度方案》。

13

辐射防

护安全

管理制

度

有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、射线装置使用登记制度、人员培训计划、监测方案等。

目前医院已具备和制定了健全的辐射防护安全管理制度。

从事放射性诊疗工作人员必须严格按照制定的规章制度和应急处理措施进行放射诊疗工作，所有制度应张贴上墙，并按环评要求对各项规章制度进行补充完善。

14

废物处

理方案

应具有确保项目产生固体废物、废气达标排放的处理能力或者可行的处理方案。

射线装置报废后统一制定方案回收，对项目运用过程中产生的废气采用排风系统强制排出。

制定可行的废物处理方案，确保回收方有相应的废物回收处理能力。

15

辐射事

故应急

预案

有完善的辐射事故应急措施。

建设方制定了《突发公共卫生核与辐射事件应急预案》及《突发辐射事故应急预案》，应急预案中包括辐射事故应急的指挥体系、应急处置程序等。

医院应强化应急预案的可操作性，进行应急人员的组织培训和演练，并做好应急预案装备、资金、物资准备等。

16

质量保证

使用放射性同位素和射线装置进行放射诊疗的医疗卫生机构，应当依据国务院卫生主管部门有关规定和国家标准，制定与本单位从事的诊疗项目相适应的质量保证方案。

医院已依据国务院卫生主管部门有关规定和国家标准，制定了放射科质量控制与安全管理工作方案等质量保证方案。

医院应遵守质量保证监测规范，按照医疗照射正当化和辐射防护最优化的原则，避免一切不必要的照射，并事先告知患者和受检者辐射对健康的潜在影响。
根据上表所述，建设单位严格落实上述要求后，具备《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》使用射线装置的单位申领许可证应具备的条件，具备使用本次评价的Ⅱ类射线装置DSA的综合能力。




表13  结论与建议
	13.1结论

13.1.1项目概况

本工程为北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）配套DSA手术室，于该医院医技一部楼四层设置DSA介入手术室及其配套的功能用房，总占地面积139.12m2，设计于DSA机房内设置1台DSA射线装置（额定最大管电压125kV，额定最大管电流1000mA），属于Ⅱ类射线装置，本项目DSA射线装置年最大出束时间850h（减影100h+透视750h）。项目总投资800.00万元，其中环保投资53.5万元，占项目总投资的6.69%。
13.1.2产业政策符合性及规划符合性结论

本项目为北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）配套DSA手术室，根据国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第十三项“医药”中第4款“新型基因、蛋白和细胞诊断设备新型医用诊断设备和试剂，高性能医学影像设备，高端放射治疗设备，急危重症生命支持设备，人工智能辅助医疗设备，移动与远程诊疗设备，高端康复辅助器具，高端植入介入产品，手术机器人等高端外科设备及耗材，生物医用材料、增材制造技术开发与应用”中的“高性能医学影像设备”，属于国家产业政策鼓励发展的产业类别，项目的建设符合国家产业发展政策。

项目用地块用地性质为医疗卫生用地，属于昆明经济技术开发区已规划的医疗卫生用地；医院已取得土地不动产权证书，根据不动产权证书，项目用地性质为医卫慈善用地。综上，项目的建设符合昆明经济技术开发区总体规划。

13.1.3与“三线一单”的符合性结论

本项目“三线一单”符合性引用项目主体环评中的评价结论，根据已批复的《昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）环境影响报告书》，项目用地为医卫慈善用地，不涉及生态保护红线范围内，不属于自然保护区、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域的范围，医院的建设符合昆明市“三线一单”环境管理要求，即本项目的建设符合昆明市“三线一单”环境管理要求。
13.1.4项目选址、布局合理性结论

（1）选址合理性分析结论

本项目位于医院医技一部四层西南侧，主要设置DSA机房及配套用房，医技一部北侧、西侧为医院绿化带及辰逸路，东北侧为医技二部及住院二部；南侧为门诊楼，东侧为住院一部等。
本项目位于医技一部四层。四层即为顶楼，楼下为主任办、护士长办，四邻及楼上、楼下均不涉及产科、儿科等敏感科室，DSA介入治疗室50m评价范围内主要为医院内部用房及辰逸路，50m评价范围无自然保护区、风景名胜区、学校、名胜古迹等环境敏感点。本项目 DSA手术室进行辐射屏蔽防护设计，通过采取有效屏蔽措施后对周围环境影响较小，项目选址合理可行。

（2）项目平面布置合理性分析结论
本项目DSA机房位于医技一部四层，四层即为顶层。DSA机房北侧及东北侧为洁净走廊、洁净走廊紧邻手术室，DSA机房东侧、东南侧及南侧均为洁净走廊，西南侧及西侧则为医技一部楼体，西北侧为污物走廊及OP2正压手术室辅助用房；DSA机房楼下三层为主任办、护士长办及休息区。DSA介入治疗室四邻区域及楼上楼下不涉及新生儿及婴幼儿诊疗、住院区域和产科等患者长期停留区域，项目所在位置相对独立，且人流量较小，降低了公众受到照射的可能性，且周围无明显环境制约因素。
项目DSA机房设置了相对独立的人流、物流通道，设置了独立的污物通道。射线装置机房避开了人群较为集中的门诊区域，人流量较小，所处位置相对独立，降低了公众受到照射的可能性；同时射线装置机房设有独立的医生通道和患者通道，患者通道的宽度满足病人手推车辆的通行，便于行动不便的患者进行治疗，医生通道和病人通道都是独立设置的，有利于病人流通，且避免了不同人员交叉影响；同时，机房采取了有效的屏蔽措施，产生的X射线经屏蔽后对周围环境辐射影响是可接受的，平面布置合理。

13.1.5项目代价利益分析

本项目在使用时患者、医护人员及周围的公众可能会受到一定的照射剂量，但本项目的建设能满足患者多层次、多方位、高质量、文明和及时就诊需求，提高对疾病的诊治能力。核技术应用项目的开展，可达到一般非放射性诊治方法所不能及的诊断及治疗效果，对保障人民群众身体健康、拯救生命起了十分重要的作用。本项目经采取防护措施设施后，职业人员、公众人员受照射的预测结果均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)及《云南省环保局关于<在辐射安全许可工作中确定电离项目辐射安全管理限值请示>的复函》（云环函[2006]727号）相关标准要求。本项目开展所带来的利益大于所付出的代价，符合辐射防护“实践的正当性”原则。

13.1.6辐射环境质量现状结论

经过对与本项目相关辐射环境现状监测结果可知，本项目DSA机房及周围环境X-γ空气吸收剂量率范围为：60nGy/h-63nGy/h，对照医院四周环境X-γ空气吸收剂量率范围为：81nGy/h~86nGy/h，与本次监测的医院本底范围水平相当。
DSA拟建场所X-γ辐射剂量率水平与医院背景值相当，属于医院正常X-γ辐射水平。本项目拟建场所属于所在区域正常辐射水平范围内。

13.1.7环境影响评价结论

（1）辐射防护措施有效性结论

本项目射线装置所在机房均采取了实体防护和专业辐射防护措施，防护效果满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)的要求，设备自带有辐射防护设备，建设单位制定了有针对性的操作规程，医务人员工作时穿戴铅衣、铅帽、铅围脖等辐射防护用品,通过以上各项防护措施的综合使用，可有效的防止X射线产生的辐射影响，对公众和职业人员所致剂量低于本次评价的管理限值要求。

（2）水环境影响分析结论

①施工期：施工过程产生的施工废水沉淀后回用于施工现场降尘洒水，不外排；施工人员生活废水依托原洛羊卫生院化粪池处理后外排进入秋景路市政污水管网，最后进入倪家营水质净化厂处理，对周围水环境影响较小，环境影响可接受。

②运营期：本项目射线装置采用数字成像，无废显、定影液产生，无需相关治理措施。医护人员产生的生活污水、介入手术及清洗器械产生的医疗废水依托医院主体建设污水处理站处理后排入秋景路市政污水管网，最后进入倪家营水质净化厂处理。因此，本项目对区域水环境影响较小，环境影响可接受。
（3）大气环境影响分析结论

①施工期：本项目施工期产生废气的作业主要为施工时产生的扬尘及装修废气等，施工中采取洒水降尘、加强通风等措施后，对周围大气环境影响较小，环境影响可接受。

②运营期：本项目运营期射线装置工作时臭氧、氮氧化物产生量较小，经通排风系统的排风管道排至室外，经自然稀释后对周围环境影响不大，环境影响可接受。

（4）声环境影响分析结论

①施工期：施工单位通过选取低噪声的施工机械，加强施工管理，合理的安排施工时间等措施后，施工期间施工噪声对周围声环境可接受。

②运营期：项目DSA机房设置独立净化空调机组，通排风系统运行时会产生噪声，排气风机选用低噪音类型设备，排风、新风(送风)管道上设置有消声器，外机支架上面使用减振器降噪处理，通过降噪措施降噪后，经过墙体阻隔和距离衰减后，对周围环境影响不大，环境影响可接受。

（5）固体废物影响分析结论

①施工期：本项目施工期间固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾。施工人员生活垃圾集中堆放，并委托当地环卫部门定期清运；建筑垃圾中可回收利用的部分回收利用，不能回收利用的清运至住建部门指定堆放点。采取以上措施后对周围环境影响可接受。

②运营期：本项目射线装置采用数字成像，不涉及成像废胶片等废物产生。介入手术过程中产生的医疗废物暂存于医疗废物箱依托医院医疗废物管理制度统一处置。医护人员产生的生活垃圾经医院垃圾桶收集后定期清运。因此，本项目不会对周围产生明显影响，环境影响可接受。

13.1.8事故情况下辐射环境影响评价结论 

根据事故情况估算结果，项目射线装置事故情况下可能产生的后果按《云南省生态环境厅辐射事故应急响应预案（2022年修订版）》中规定判断，属于一般辐射事故。医院在发生辐射事故情况下，启动应急预案并采取防护措施，可以有效控制辐射事故对环境的影响。

13.1.9医院辐射安全管理的综合能力结论

建设单位辐射安全管理机构健全，有领导分管，人员落实，责任明确，辐射工作人员配置合理，考试（核）合格，有辐射事故应急预案与安全规章制度；环保设施总体效能良好，可满足防护实际需要。对本次设备和场所而言，建设单位在一一落实设计的环保设施和相关法律法规要求后，建设单位具备使用Ⅱ类射线装置的辐射安全管理的综合能力。

13.1.10项目环保可行性总结论

本项目符合国家产业政策，本项目开展所带来的利益大于所付出的代价，符合辐射防护“实践的正当性”原则；正常工况下，项目评价范围内满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及《云南省环保局关于<在辐射安全许可工作中确定电离项目辐射安全管理限值请示>的复函》（云环函[2006]727号）对职业人员及公众照射的要求，建设单位在落实本报告提出的要求措施后，具备使用DSAⅡ类射线装置的综合使用和管理能力。只要严格落实本报告提出的各项措施，本项目的运营从辐射安全和环境保护的角度是可行的。

	13.2建议和承诺

（1）承诺

①项目应按照国家相关法律法规要求进行验收。

②在实施诊治之前，应事先告知患者或被检查者辐射对健康的潜在影响。

③医院应合理分配医生的手术量，尽量做到平均分配，以防因手术量过多造成个人剂量超过管理限值的要求。

④定期开展场所和环境的辐射监测，据此对所用的射线装置的安全和防护进行年度评估，编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于每年1月31日前上报生态环境主管部门。

⑤根据《中华人民共和国生态环境部》（公告2019年第57号）自2020年1月1日起，辐射工作人员或辐射安全培训合格证书到期的人员，可通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（网址：http：//fushe.mee.gov.cn）免费学习知识，并通过考核。
⑥一旦发生辐射安全事故，立即按医院应急预案进行处置，并及时逐级上报生态主管部门。

⑦对新增辐射工作人员及培训合格期满人员安排参加生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习相关知识并参加考核，考核合格后方可上岗,为所有辐射工作人员配备个人计量计，并督促其正确佩戴，定期送检，检测超标人员进行换岗。
（2）建议

①项目完工后应按照国家相关规定尽快进行验收。

②在实施诊治之前，应事先告知患者或被检查者辐射对健康的潜在影响。

③不断提高工作人员素质，增强辐射防护意识，尽量避免发生意外事故。

④定期进行辐射事故应急演练，检验应急预案的可行性、可靠性、可操作性，不断完善辐射事故应急预案。

⑤根据国家及地方最新出台的法律法规，对医院相关制度进行更新完善。

⑥在进行机房改造、防护过程中保留影像资料，以备验收及检查时使用。

⑦本项目审批完成后，应向云南省生态环境厅重新申办《辐射安全许可证》，尽快办理拟新增设备的辐射安全许可证。

	13.3项目竣工验收检查

项目竣工后，根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目辐射防护和安全措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目竣工环保验收“三同时”措施见表13-1。

表13-1  本项目竣工环保验收“三同时”措施一览表

项目

验收内容

备注

程序合法性

环保手续

取得环评项目批复 

/

设备参数

设备参数与环评一致

/

辐射安全与环境保护管理机构

设置辐射安全与环境保护管理机构，或者指定专职人员负责辐射安全与环境保护管理工作。

医院成立专门的辐射安全与环境保护管理机构，指定专人专职负责辐射安全与环境保护管理工作，以文件形式明确了各成员的管理职责。
/
环保措施

屏蔽措施

DSA机房最小单边长度、有效使用面积以及屏蔽防护水平需满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)的要求。同时需满足环评报告及批复要求。

/
安全措施

DSA机房患者通道防护门、污物通道防护门和操作间防护门处设计有工作状态指示灯，灯箱上应设置如“射线有害，灯亮勿入”的可视警示语句，且工作状态指示灯与各自该点处的防护门能有效联动；

DSA机房所有防护门表面均设计有电离辐射警告标志及中文警示说明；

DSA机房所有防护门设计有闭门装置或关闭管理措施；

射线装置控制台上、诊疗床操作面板上各设置1个紧急停机按钮，使误留于室内人员可通过紧急制动按钮使照射终止。

环评报告及批复要求的其他措施。

/
通风措施

DSA 机房配备通排风系统。

/
监测仪器和防护用品

辐射监测仪

配备1台X-γ辐射监测仪。

/
个人剂量报警仪

配备2台个人剂量报警仪。

/
防护用品

本项目拟为辐射工作人员配备0.5mmPb的铅衣3件、铅围脖3个、介入防护手套2套、铅眼镜3副、铅帽3件；

受检者：围裙或巾2套、颈套2套，铅橡胶帽子2个，(成人1套，儿童1套)。
/
辐射安全管理制度

辐射安全管理相关制度

根据已制定《突发辐射事故应急预案》《辐射工作人员安全管理规定》《辐射工作人员人人剂量管理制度》《辐射工作人员健康管理制度》《辐射工作人员培训、再培训管理制度》《放射源使用管理登记制度》《辐射防护安全管理制度》《射线装置管理制度》《放射危害警示与告知制度》《射线装置维护、维修与检查制度》《防护用品配备及使用管理制度》《（辐射工作人员、辐射环境）监测及评价管理制度》等相关制度，完善本项目相关的辐射安全管理制度，并上墙部分制度。

/
验收监测

X-γ辐射剂量率

委托第三方有资质的单位按照相关标准及方法进行监测。

/

建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)对配套建设的环境保护设施进行验收，建设单位不具备验收监测报告能力的，可委托有能力的技术机构编制验收报告，并组织由设计单位、施工单位、环评单位、验收监测(调查)报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等成立的验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式开展验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

建设单位应公开上述相关信息，向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。




表14 审批

	下一级环保部门预审意见：

经办人签字                                   公    章

                                             年   月   日

	审批意见：

经办人签字                                      公    章

                                            年   月   日








本项目不涉及





本项目不涉及





本项目不涉及





本项目不涉及





本项目不涉及





注：1、常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。


2、含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m2）和活度（Bq）。








接诊患者





确定诊疗方法





告知患者及家属手术风险、辐射危害





病人入机房、摆位





DSA开机、医生在控制室减影





医生进入机房，透视操作下插入导管





医生进入机房进行介入治疗（透视）





输入造影液，医生在控制室减影





治疗完毕、关机





X射线





X射线





X射线

















5.83m





5#





患者通道





4.35m





4.92m





4.27m





5.52m





4.77m





5.85m





4.63m





8#





7#





6#





1#





4#





3#





2#





注：靶距关注点的距离计算时不含铅板及涂料厚度，含楼板厚度。





3.0mmPb硫酸钡涂料











10#





9#





4.2m











1.7m











3.0mm铅板















_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

